浙江求是招标代理有限公司关于

杭州电子科技大学

协同创新中心高教仪器设备

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

采 购 人：杭州电子科技大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

# 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况

杭州电子科技大学协同创新中心高教仪器设备 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年8月17日上午9:00:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

政府采购计划文号：[2020]34329号、[2020]34330号

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

预算金额：347万元

最高限价：347万元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同创新中心高教仪器设备 | 否 | 1 | 项 | 具体详见第二章 采购需求 |

合同履行期限：合同签订后60日内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2020年7月27日至2020年8月3日

地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：免费

备注：获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2020年8月17日上午9:00:00（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

备注：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台；投标人应在开标时间在线解密电子加密投标文件。投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，解密须在开标时间后30分钟内完成。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 在线电子投标说明：

1）通过政府采购云平台在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但投标人已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4) 政府强制采购节能产品

5）政府优先采购节能、环保产品

6）政府采购进口产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：杭州电子科技大学

地址：浙江省杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号

联系人：崔老师

联系方法：0571-86878697

采购项目联系人：陈老师

联系方式：13735481305

采购人质疑联系人：李老师

联系方法：0571-86878697

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼

业务及备份投标文件递交联系人：陈应俭、俞炳

联系方法：0571-87670302

邮箱：zb02@qszb.net

获取文件联系人：徐倩

联系方法：0571-87666113

传真：0571-87666116

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-56532513

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金 | 合同签订后，中标供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后无息退还。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 |
| --- | --- |
| 预付款 | 1.支付条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函； 2.支付时间、数额：合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款。 备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 付款方式 | 货物送达指定地点并安装完毕，经采购人验收合格且中标人已提交履约保证金的，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 注：中标人需提供增值税专用发票，开票信息如下： 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T 地址：杭州市下沙高教园区杭州电子科技大学 电话：0571-86915020 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 |

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 2.调整服务：质保期内根据采购人实际需求安排厂商认证工程师提供相关基础性服务； 3.巡检服务：中标人需每年安排不少于四次原厂工程师上门巡检设备，查看分析日志，升级固件软件，优化设备，调整不合理配置，提交巡检报告； 4.紧急事件响应服务：中标人需在发生灾难性突发事件时共同提供服务及所需相关备件，响应时间为7*24小时。 |
| 服务效率 | 投标人须提供7*24小时技术支持，出现系统故障30分钟内响应，需要现场服务时1小时赶到现场，4小时解决故障，出现重大故障时，负责用户与厂商之间的技术协调工作。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后60日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 中标人提供以下免费培训 1.1培训讲师和资料； 1.2培训人数不少于3人，培训天数不少于2天； 1.3培训方式：包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与； 1.4培训对象：项目管理人员培训、系统分析人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训； 1.5培训内容：中标人需根据不同的对象制定有针对性的培训内容及方案，培训内容应包含协同创新中心所有软硬件设备的性能、安装实施、功能特点、故障情况以及日常运维要点。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.投标供应商根据采购清单结合现场踏勘情况，做好所有包括但不限于采购清单内设备的安装、调试、集成评估工作，投标人报价须涵盖本项目建设所需设备、配件及机房环境相关辅材的采购、运输、安装、调试、试运行及配套设施建设等所有相关费用以及智慧基础设施物联网服务平台与现有数据中心综合管理平台无缝融合相关的所有费用 |

四、技术要求（含采购清单）

1.项目背景

为促进采购人信息化发展，采购人规划建设协同创新中心公共资源管理平台，更好的为学校信息化发展服务，提升协同创新能力发展。

通过智慧基础设施物联网服务平台实现协同创新中心与现有数据中心统一管理、智能控制、数据互联互通。通过数据中心能效仿真系统、数据中心能耗及负载调度平台实现协同创新中心和现有数据中心能效分析及协同管理。协同创新中心及数据中心基础设施设备采用分布式架构部署，统一平台接入集中管理，建立标准化数据接口，实现各系统的数据共享，互联互通。建立科学的、先进的、安全的、准确的、规范的协同创新中心公共资源管理体系，提供多维度的数据查询及汇总分析，利用图形化工具更形象、直观的数据展示。

整体项目建设以创新、实用性为出发点，充分考虑现有的场地条件和技术先进性。协同创新中心主要从绿色、节能、安全、智能等方面出发，建设一个集绿色、智能、模块化三位一体的协同创新中心；同时需与现有数据中心无缝融合，实现统一运维管理服务。

2.建设目标

本项目需按照绿色模块化为理念，参考国际先进技术及建设经验，采用自动基础设施物联网管理技术体系结构，B/S架构设计，虚拟化分层部署，各应用系统高度集成，集中管理，支持模块化、插件化扩展升级；机柜全密闭高保温设计，有效控制噪音及电磁辐射，气流组织有序，冷热通道完全隔离，废热回收处理；采用机柜级精确制冷，机柜送风按需调节，降低协同创新中心能耗。

本次协同创新中心分为两个功能区域，分别为服务器区、动力区。

2.1本项目为保证平台的统一性，要求采用统一的智慧基础设施物联网服务平台将协同创新中心及现有数据中心无缝融合，实现统一运维管理。

2.2实现协同创新中心能效仿真模拟分析，能耗及负载调度管理，需根据协同创新中心实际运行情况进行能效仿真、能耗及负载调度对系统进行按需定制开发。

2.3机柜全密闭、高保温降低噪音，电磁屏蔽减小辐射，保障运维人员身心健康。

2.4冷热通道完全封闭隔离处理，设备废热回收，防止设备废热排放在大环境中，提高协同创新中心环境舒适度，无需过度冷却环境，改善能源效率，节能环保。

2.5以机柜微环境为单位，采用高可靠的综合智能控制柜及物联网智慧网关，对群组及单机柜进行独立管理。可实现机柜微环境温湿度、烟雾监测，机柜微环境送冷和散热自适应控制管理，智能PDU电源管理，机柜门禁安全管理等功能。

2.6通过综合智能控制柜，对精密空调、UPS等大型设备集群管理，根据设备散热量自适应空调节能控制，群组管理，自动调节空调启停，故障切换。

2.7协同创新中心采用双路电源供电，智能监测市电柜、输入输出柜、配电列头柜、PDU电源管理器等设备。

2.8实现移动式运维管理，通过PAD、手机等手持设备查看机柜微环境、协同创新中心大环境（温湿度、烟雾、漏水等）、配电（配电柜、PDU）、不间断电源、制冷设备等实时监管，故障实时告警推送。

3.建设要点

3.1绿色健康

静音：为确保日常人员身心健康，服务器区域必须控制设备噪音，通过各类隔音处理，减小机柜外噪音污染，确保服务器机柜外噪音小于40dB，能够静心配置管理设备，保障运维人员免受噪音干扰。

废热处理：协同创新中心环境四季常温状态，设备废热气体不得排放在创新中心服务器区内，绿色环保。

辅射隔离：协同创新中心必须具有多重辐射隔离措施，降低设备辐射强度，最大程度保障运维人员身心安全。

送回风洁净度：协同创新中心内部设备制冷和排热需采用全封闭循环设计，保障机柜内部微环境洁净度，每升空气中≥0.5μm的尘粒数＜3000粒。

3.2节能环保

协同创新中心能源消耗的很大一部分是用于制冷设备设备的能源, 而制冷设备对于保持协同创新中心的温度和湿度是必要而又有严格管理的。鉴于能源消耗和能源浪费的巨大成本,制冷设备及节能方式非常重要。

设备节能：制冷设备的必须选择高效变频设备，须充分考虑气流组织的高效有序性。

管理节能：根据IT设备实际功耗及散热需求进行精密空调自适应群组节能控制，设备制冷按需调节。

控制节能：单机柜应具有风量调节机制，能够将空机柜关闭送冷，设备较少机柜调节送冷量，应具有设备级制冷调节，能够根据柜内设备实际热负荷合理调节送冷量。

节能分析：与传统机房对比分析，提供节能分析方案，要求与传统机房相比全年综合节能率达到30%以上。

3.3智能控制

采用分布式网络结构的智能控制系统，多层系统架构确保系统的运行的稳定性和灵活性，每个子系统独立运行，机柜微环境自动控制，脱机正常运行；综合智能控制柜与智能服务器机柜之间采用TCP/IP旁路部署模式，具有分布运算、数据容错、冗余互备等功能，提高系统的可靠性。

触摸屏控制管理：综合智能控制柜不小于17寸液晶触摸屏对协同创新中心各系统监控管理；服务器机柜前门数字触摸屏机柜微环境状态监测、密码开门管理、异常告警等。

空调自适应群组控制：系统可根据设备上架实际功耗自适应调节空调运行模式，主备空调自动轮训切换，负载均衡管理。

机柜微环境控制：能够通过智慧基础设施物联网服务平台及综合智能控制柜触摸屏对各机柜微环境排热温湿度阀值自定义设置管理（温湿度上下限橙色、红色两级阀值设置）。机柜微环境需具有智能热管理功能，根据设备排热温度自动调节机柜排热模式，应具有辅助排热管理，机柜排热温度达到橙色告警阀值时自动开启智能排热单元，辅助机柜排热，可根据温度变化自适应调节排热量，多挡自动调节；应具有机柜应急排热管理，机柜排热温度达到红色告警阀值时自动85度开启机柜前后门，应急散热。

机柜门禁安全管理：单机柜应具有门禁安全管理功能，可通过机柜前门数字触摸键盘及移动运维终端实现机柜开门管理，对访问人员进行权限控制，保障柜内设备运行安全。

消防联动控制管理：具有消防联动功能，发生火灾时自动开启机柜前后门，并联动空调、配电等设备应急断电。

3.4安全监测

安全监测需包含机柜微环境安全监测、配电系统安全监测、精密空调监测、不间断电源监测等，故障告警信息推送。采用统一平台集中监测管理，设备异常或告警，能够通过服务平台、综合智能控制柜触摸屏、机柜数字触摸屏、语音、短信、邮件、移动运维终端等多种方式告知维护人员，及时进行维护管理。

4.采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 性能参数及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧基础设施物联网服务平台 | 智慧基础设施物联网服务平台 | 1.B/S结构服务平台，兼容常见浏览器，实现协同创新中心及现有数据中心统一远程管理及维护工作。具有3D空间可视化运维，快速故障定位管理。采用模块化设计，支持机柜微环境管理模块、协同创新中心大环境监测模块、精密空调监测模块、UPS监测模块、智能配电监测模块、智能PDU监测模块等接入管理功能。具有设备管理、终端分类、设备分组、设备权限管理功能；具有告警统计、告警管理、单个阀值设置、批量阀值设置功能；具有历史记录折线图查询统计功能可根据数据类别、所属区域、所属网关进行、时间段选择自定义历史数据查询功能；支持多校区管理，支持各类主机房、灾备机房、汇聚机房、节点接入机房接入管理。与现有数据中心管理平台无缝融合统一运维管理。 2.提供国家版权局颁发的智慧基础设施物联网服务平台软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 2 | 数据中心能效仿真系统 | 数据中心能效仿真系统 | 能够根据最新的企业级服务器能效测试集结果，进行数据中心实时用电仿真。可通过数据中心总电力供应限制求解数据中心服务器开机运行列表，在数据中心服务总吞吐量目标下，最优化服务器的能效配比仿真。同时，能够根据仿真数据中心多种服务器负载变化档位（空载至100%利用率，每10%一档），仿真服务器主机节点规模不少于1000台，离线仿真时间不大于15分钟。根据协同创新中心实际运行情况进行能效仿真系统按需调整及定制开发。 | 套 | 1 |
| 3 | 数据中心能耗及负载调度平台 | 数据中心能耗及负载调度平台 | 基于树莓派、Ardunio等开发板、温湿度、烟雾等传感器，利用ZigBee等无线协议，收集协同创新中心能耗等环境参数，并传输到监控服务器中。同时，通过IPMI协议进行服务器功耗管理，包括服务器整机、cpu、内存模组等的实时功耗和服务器健康状态，基于systat进行服务器资源使用率实时监控。进行能耗感知的服务器负载调度、负载均衡、能耗平衡和能耗感知的虚拟机自动迁移，支持500个以上服务器接入及授权。根据协同创新中心实际运行情况进行能耗及负载调度平台按需调整及定制开发。 | 套 | 1 |
| 4 | 告警模块 | 短信告警模块 | 实现协同创新中心告警信息短信实时推送功能，与现有数据中心管理平台无缝融合，含3年短信服务费用。 | 套 | 1 |
|  |  | 邮件告警模块 | 实现协同创新中心告警信息邮件实时推送功能，与现有数据中心管理平台无缝融合。 | 套 | 1 |
|  |  | 语言告警模块 | 实现协同创新中心故障或异常电话云语音告警提醒服务，实现现有数据中心接入管理。含3年语言服务费用。 | 套 | 1 |
| 5 | 插件管理模块 | 机柜微环境管理模块 | 机柜微环境内温湿度、烟雾状态监测管理，管理工作台3D效果图状态及数据展示、设备定位、异常情况分颜色告警。与现有数据中心管理平台无缝融合，实现统一运维管理功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 机柜门禁安全管理模块 | 机柜门禁安全管理模块，机柜开关门状态实时在线监测，开门记录统计分析；具有智能机柜数字触摸屏密码开门管理功能；具有移动运维终端扫码、密码、手势开门管理功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 精密空调监测模块 | 精密空调监测模块，根据精密空调第三方接口协议进行二次开发，实现精密空调监测管理。具有精密空调通讯状态监测、开关机状态监测、送回风温度监测、送回风湿度监测、风机状态监测、制冷状态监测、加热状态监测、除湿状态监测；具有温度、湿度设定值监测；具有报警状态监测，包含高压报警、低压报警、高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、电源故障报警、电源过欠压报警、电源缺项报警、滤网堵塞报警等。与现有数据中心管理平台无缝融合，实现统一运维管理功能。提供本模块相关的管理软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
|  |  | UPS监测模块 | UPS监测模块，根据UPS第三方接口协议进行二次开发，实现UPS主机监测管理功能。具有UPS通讯状态监测、UPS工作状态监测、电池容量监测、后备时间监测；具有UPS输入、输出、旁路电源状态监测，包含电压、电流、功率、负载百分百等。与现有数据中心管理平台无缝融合，实现统一运维管理功能。提供本模块相关的控制软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
|  |  | 智能配电监测模块 | 智能配电监测，具备ATS市电柜、输入输出柜、智能配电列头柜接入监测管理功能。监测各配电柜内电源参数，对电压、电流，有功功率，无功功率等指标进行实时监测，状态及参数异常或者故障报警通知；具有管理工作台配电柜状态3D效果图展示、设备定位、异常情况分颜色告警。与现有数据中心管理平台无缝融合，实现统一运维管理功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 智能PDU监测模块 | 智能PDU监测模块，具备机柜PDU总负载电流、总输入电压、总负载功率监测与数据上传功能；具有总负载电压、电流、功率上、下限阀值设置功能。具有机柜3D效果展现、设备定位、异常情况分颜色告警。提供本模块相关的电源管理软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
|  |  | 大环境监测模块 | 大环境内各区域温湿度、烟雾、漏水进行监测管理，管理工作台3D效果图状态及数据展示、区域定位、异常情况分颜色告警。与现有数据中心管理平台无缝融合，实现统一运维管理功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 移动运维管理模块 | 移动运维管理模块 | 移动运维管理模块实现协同创新中心移动式运维管理功能，能够实时查看机柜微环境、大环境、精密空调、UPS、配电等状态情况。故障或异常告警移动运维终端软件信息推送,同时支持IOS和安卓系统。 提供本模块相关的Android版软件著作权登记证书； 提供本模块相关的iOS版软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 7 | 算力管理系统硬件管理主机 | 硬件管理主机 | 整合多个单一目的基础架构产品，使用一个通用Web控制台界面的一个登录账号，即可以进入其它界面和产品。可以使数据中心基础架构的采购和部署更加灵活、高效，提高投资成本效率，基于Linux平台，软硬件一体化设计,采用裸金属架构，无需绑定操作系统，支持LINUX、WINDOWS等多种操作系统混合部署，支持集群式部署。主机配置不低于i5-10400F 8G 256G固态硬盘 1T机型硬盘 2G独显 23.8英寸显示器。 | 套 | 2 |
| 8 | 算力管理系统综合控制设备 | 综合智能控制柜 | 1.柜体标准：柜体尺寸约600mm(W)*2000mm(H)*1250mm(D)，九折型材，厚度:方孔条≥2.0mm，骨架和安装梁≥1.8mm，其它≥1.8mm。进风、回风速度均≥6m/s，出风口配置调节风阀，通风口具有防虫、防鼠功能，整柜全密封高质防火保温棉。其余脱脂、磷化、静电喷塑。前后门全密封钣金门，前门内嵌≥17寸触摸显示屏。兼容网络列头柜功能。 系统架构：采用分布式网络架构，纯硬件嵌入式ARM设计，安卓内核系统，专业的硬件设备。 2.硬件配置：ARM A9四核CPU，内存4G，存储16G 。 3.系统接口：1路HDMI接口，2路USB接口2，2路COM控制口，1路网络接口，1路WIFI无线接口，1路电源接口。 4.接入管理：与模块式管理控制平台联机，可从控制台获得配置管理和控制管理。 5.触摸显示：≥17寸液晶触摸显示屏，可直观的显示综合智能控制柜集群管理的各服务器机柜内设备运行状态、故障数据、参数数据等，如柜内温度、烟雾，门状态等。分组管理，对排机柜分组管理；权限设置管理，可对权限进行分享二级管理，设备权限管理；网络配置管理，对机柜有线及无线网络配置管理。 6.报警机制：采用分布运算功能，能够对报警预案和联动算法等分布式运算。防止灭火系统联动误报误喷，使系统安全可靠的运行。 7.告警管理：对机柜微环境安全、配电安全等分级告警功能，内嵌三级不锈钢LED灯光（正常、橙色、红色预警）,蜂鸣告警。 8.故障监视：具有对基础设施设备运行状态进行监测，故障实时告警通知。 9.管理能力：单套控制系统应满足≥40个服务器机柜配置需求，具有联网型多机柜集群运行功能。 10.阀值管理：综合管理控制柜触摸屏对每个机柜微环境温度、湿度、烟雾、智能PDU电源状态（电压、电流、功率）监测及告警阀值设置管理，具有协同创新中心大环境温度、湿度、烟雾、漏水状态监测及告警阀值设置管理，具有协同创新中心配电、制冷、不间断电源状态监测及告警阀值设置管理，具有机柜门磁状态监测管理，具有柜内物联网终端设备通讯状态监测管理等功能。提供触摸屏阀值管理实例照片。 11.服务：承诺中标后提供原厂商三年质保售后服务。 | 套 | 1 |
| 9 | 算力管理系统柜组设备 | 物联网服务器机柜 | 1.品牌要求：为保证兼容性与统一管理，要求与综合智能控制柜为同一品牌； 2.柜体标准：柜体尺寸约600mm(W)*2000mm(H)*1250mm(D)，符合19英寸标准安装规范；机柜内部安装空间不少于42U，前后立柱均有U位标记；九折型材,厚度:方孔条≥2.0mm,骨架和安装梁≥1.8mm,其它≥1.8mm。整柜全密封高质防火保温层，其余脱脂、磷化、静电喷塑，后上下密封进出毛刷。 3.机柜全封闭设计：机柜前门全封闭保温钢化玻璃门（带数字屏位），后门全封闭钣金门，带前后推门器，应急自动弹开。 4.机柜送排风：单机柜送回风风量≥1000m³/h，风速≥6m/s；送风口配置调节风阀，通风口具有防虫、防鼠功能，送排风仓体与机柜无缝拼接，具有保温功能。 5.噪音等级：关闭前后柜门，柜外噪音等级≤40DB，提供第三方检测报告等证明文件。。 6.气流管理：具备柜级（单柜总风量按需调节）冷气流管理，进风孔有效通风面积≥0.05㎡，冷热通道完全隔离设计（防止冷热混风），下送风、上回风模式。 7.机柜微环境监测：柜内具有热风温湿度、烟雾、柜门开关状态监测，实现柜内温湿度均衡、消防安全、保护柜内气流及保障设备最佳运行环境。每个探测器均采用独立线缆直接接入机柜物联网智慧网关集中管理。 8.机柜智能热管理：根据机柜微环境温湿度自适应调节机柜排热模式。正常情况下采用自然排热；机柜回风温度超过橙色设定的阀值时自适应调节智能调速风扇排热转速，根据温度变化自适应排热风量三速调节，多风机独立控制，移动运维终端排热风量手动/自动自由切换；机柜回风温度超过红色设定阀值或空调发生故障时自动开启机柜前后门，应急散热保护，确保重要设备及时解除因温度过高而带来的危险。 9.机柜门禁安全管理：前后门门禁管理，可通过机柜前门数字触摸按键密码开门管理，支持移动运维终端密码、手势、二维码开门管理，移动运维终端和本地开门密码实时同步；单机柜独立控制，支持脱机独立运行，机柜脱机不影响各项功能正常运行；具有开门状态监测管理，机柜数字触摸屏、综合智能控制柜触摸屏、移动运维终端、智慧基础设施物联网服务平台开门状态监测管理功能。 10.产品标准：智能机柜按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方检测机构测试报告；提供物联网服务器机柜控制软件著作权登记证书。 11.服务：承诺中标后提供原厂商三年质保售后服务。 | 台 | 34 |
|  |  | 标准配件 | 机柜配套安装组件,含机柜螺丝（≥90颗）、4个机柜抗压轮、4个脚杯（M12*100-60高度）；2套侧板、20个1U免工具金属安装盲板、2块托板、5对L型导轨；2条水平理线架、4条垂直理线板。 | 套 | 35 |
| 10 | 算力管理系统微环境控制设备 | 物联网智慧网关（含物联网智慧网关嵌入式软件) | 物联网智慧网关，含嵌入式程序，具备感知与深度AI控制技术；提供机柜微环境温湿度、烟雾、磁力锁、门磁感应器、调速风扇、维修照明、LED氛围灯、智能PDU等多种终端设备接入管理能力；支持传感器采集、数据分析、安全算法融合、联动控制等功能，支持接入智慧基础设施物联网服务平台集中管理；支持数字触摸屏控制管理，可按需扩展7寸触摸屏控制管理；具备断网单机独立运行和联机运行能力，具有无线扫码快速一键配置联网运行模式。机柜控制器支持高可靠ARM架构，嵌入式LINUX内核系统，双CPU设计，防系统假死。支持有线网络及WIFI无线网络接入。 提供物联网智慧网关嵌入式软件著作权登记证书。 | 套 | 35 |
|  |  | 数字触摸屏 | 高效微处理器，背光全触摸按键，工业级OLED液晶显示人机操作界面，便于查看网关及传感器运行状态、开关门状态，操作界面简单、直观。直观显示设备在/离线、温湿度、IP地址等状态，开关门状态、密码权限、恢复出厂等设置管理功能，双色告警提示灯，钣金外壳，内嵌式扣件安装，带双RJ45口，支持物联网智慧网关接入管理。 | 套 | 35 |
|  |  | LED照明灯 | LED维修照明灯，DC12V低电压输出，高亮灯珠，防火磨砂罩，柜门开灯亮，门关灯灭，自动感应。支持物联网智慧网关接入管理 | 套 | 35 |
|  |  | 氛围灯 | LED氛围灯，DC12V低电压输出，高亮灯珠，防火磨砂罩。支持机柜控制器接入管理 | 套 | 34 |
|  |  | 物联网温湿度探测器 | 机柜微环境温湿度监测，支持物联网智慧网关接入管理。高精度温湿度芯片。 提供物联网温湿度嵌入式程序软件著作权登记证书。 | 个 | 35 |
|  |  | 智能调速风扇 | DC12V输入，2风机型（可扩展接入4个），高中低自适应调温，支持物联网智慧网关接入管理，正常情况下采用自然排热，机柜回风温度超过设定的阀值时自启诱导风机排热。诱导排热风机均可以单独控制，在APP中可以设置风机为手动开关和自动开关，风机转速定为高、中、低、关四档，当设为自动开关，可根据柜内服务器热风阀值自动调整到相应温度，使设备处在最节能舒适环境下运行。 | 套 | 35 |
|  |  | 烟雾传感器 | 光电离子式，带自检测试按钮，支持物联网智慧网关接入管理。 | 个 | 35 |
| 11 | 算力管理系统安全管理设备 | 磁力锁 | 磁力锁，DC12V电源输出，支持物联网智慧网关接入管理。 | 套 | 140 |
|  |  | 门磁传感器 | 门磁感应、自动监测前后门开关状态、保护资产及数据安全，支持物联网智慧网关接入管理。 | 套 | 35 |
| 12 | 温控管理系统送风组件系统 | 机柜标准送风组件 | 含标准送排风组件、机柜风量调节阀，机柜统一规格，无缝拼接 | 套 | 35 |
| 13 | 电力管理系统配电输入控制设备 | ATS市电柜 | 1.ATS市电柜,为协同创新中心提供双路供电。含空开、≥7寸全彩液晶显示屏、智能监测系统等。ATS、空开、元器件选用施耐德或ABB或同等品牌。 2.品牌要求：为保证兼容性与统一管理，要求与综合智能控制柜为同一品牌。 柜体标准：约800mm×600mm×2000mm(宽×深×高)。含国标配件。 3.输入特性：双路市电输入，额定输入电压380V,电缆规格ZR YJV-4*120mm²+1*70mm²,320A/3P ATS双电源自动切换开关*1。 4.输出特性：输出电压220/380VAC，250A/3P空开*2、63A/3P空开*3，32A/3P空开*6、32A/1P空开*6、63A/4P空开*1。 5.监测功能：具有主路电压、电流、负载、用电量等监测功能；电压、电流测量精度≥0.5%，电能测量精度≥1%。 6.触摸显示：采用≥7寸全彩液晶触摸显示屏，实时显示主路三相电电压、电流、负载、用电量等信息，支持综合智能控制柜接入管理，智慧基础设施物联网服务平台预警统一管理。 7.告警功能：通过机柜触摸屏对双路主路输入总负载电流、电压的上、下限数值、总负载功率阀值设置；用电异常告警提示，前门LED灯光告警，蜂鸣器蜂鸣告警。 | 套 | 1 |
| 14 | 电力管理系统UPS控制设备 | UPS输入输出柜 | 1.UPS输出柜，含空开、≥7寸全彩液晶显示屏、智能监测系统等；空开元器件选用施耐德或ABB或同等品牌。 2.品牌要求：为保证兼容性与统一管理，要求与综合智能控制柜为同一品牌。 柜体标准：前后门全密封钣金门，约600mm×600mm×2000mm(宽×深×高)。含国标配件。 3.输入特性：一路市电+一路UPS输入，额定输入电压380V,电缆规格ZR YJV-4*120mm²+1*70mm²,250A/3P断路器*2。 4.输出特性：输出电压220/380VAC，250A/3P空开*2、225A/3P空开*4、32A/1P空开*6、32A/4P空开*2。 5.监测功能：具有主路电压、电流、负载、用电量等监测功能；电压、电流测量精度≥0.5%，电能测量精度≥1%。 6.触摸显示：采用≥7寸全彩液晶触摸显示屏，实时显示双路主路三相电电压、电流、负载、用电量等信息，支持综合智能控制柜接入管理，智慧基础设施物联网服务平台预警统一管理。 7.告警功能：通过机柜触摸屏对双路主路输入总负载电流、电压的上、下限数值、总负载功率阀值设置；用电异常告警提示，前门LED灯光告警，蜂鸣器蜂鸣告警。 | 套 | 1 |
| 15 | 电力管理系统UPS双路切换设备 | UPS切换柜 | 1.创新中心UPS按需切换给现有数据中心供电。 2.输入特性：双UPS输入，额定输入电压380V,电缆规格ZR YJV-4*70mm²+1*35mm²,225A/3P断路器*2（带互锁功能）。 输出特性：输出电压220/380VAC，225A/3P空开*1、160A/3P空开*3、32A/1P空开*3、32A/4P空开*1. | 套 | 1 |
| 16 | 电力管理系统柜组控制设备 | 智能配电列头机柜 | 1.智能配电列头柜，含空开、≥7寸全彩液晶显示屏、智能监测系统等；空开元器件选用施耐德或ABB或同等品牌。 2.品牌要求：为保证兼容性与统一管理，要求与综合智能控制柜为同一品牌。 柜体标准：九折型材，前后门全密封钣金门，约600mm×1250mm×2000mm(宽×深×高)，与服务器机柜一体化拼接安装，含国标配件。 3.输入特性：一路市电+一路UPS输入，额定输入电压380V,电缆规格ZR YJV-4*70mm²+1*35mm²,225A/3P断路器*2。 输出特性：输出电压220VAC，32A/1P空开*72、32A/4P空开*2。 4.监测功能：具有主路电压、电流、负载、用电量等监测功能；电压、电流测量精度≥0.5%，电能测量精度≥1%。 5.触摸显示：采用≥7寸全彩液晶触摸显示屏，实时显示双路主路三相电电压、电流、负载、用电量等信息，支持综合智能控制柜接入管理，智慧基础设施物联网服务平台预警统一管理。 6.告警功能：通过机柜触摸屏对双路主路输入总负载电流、电压的上、下限数值、总负载功率阀值设置；用电异常告警提示，前门LED灯光告警，蜂鸣器蜂鸣告警。 7.服务：承诺中标后提供原厂商三年质保售后服务。 | 套 | 1 |
| 17 | 电路管理系统机柜配电控制设备 | 智能PDU电源（16路） | 1.机柜双路PDU供电设备，支持16路设备电源接入。 2.品牌要求：为保证兼容性与统一管理，要求与综合智能控制柜为同一品牌。 3.输入特性：额定输入电压110/220VAC， 50/60Hz，电缆规格3×6.0mm²，32A：IEC60309工业标准插头。 4.输出特性：输出电压110/220VAC，最大总负载电流32A，带输出指示灯，16个国标带灯插座（按需定制每位插座标准）。 5.监测功能：具有总负载电流，总输入电压，总负载功率监测功能，具有平台总负载电流上、下限阀值设置功能，总负载电压上、下限阀值设置功能。 6.物理特性：垂直安装，小于2U厚度，铝合金外壳。 7.接口配置：具有标准RS485接口，通过物联网智慧网关接入平台集中管理。 8.服务：承诺中标后提供原厂商三年质保售后服务。 | 套 | 70 |
|  |  | 工业连接器 | 32A工业连接器 | 套 | 70 |
| 18 | 温控管理系统精密空调 | 精密空调（核心产品） | 协同创新中心精密空调，风冷型，下送风、上回风，具有加热加湿功能，双系统设计，风机数量≥2，压缩机数量≥2； 风冷下送风上回风精密空调 1.单台精密空调总冷量≥41kw，风量≥10900m³/h；双系统设计，双压缩机，独立2套制冷剂回路。 2.空调系统要求采用Copeland涡旋式压缩机或同等档次，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。 3.投标空调需配置远红外型加湿器，加湿量≥10kg/h，加热量≥9kw。 4.投标空调需选用“V”型或“/”型大面积蒸发器，保障换热效率。 5.精密空调应具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 6.精密空调机组需提供标准通讯接口。 7.投标空调应具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 8.空调尺寸应≤1710×880×2000（mm），满足摆放需求。 9.服务：中标后提供原厂商三年质保售后服务承诺函。最终用户为杭州电子科技大学；提供原厂安装、集成、开机服务，出具原厂开机报告。 | 套 | 3 |
| 19 | 温控管理系统精密空调送风设备 | 空调送风系统 | 空调送风系统。含静压箱和机柜标准化送风仓体无缝拼接，含保温棉；送风量≥16000 m3/h,送回风主仓体材质彩钢，外敷10mm带锡箔保温棉。 | 套 | 1 |
| 20 | 温控管理系统环境空调设备 | 商用柜式空调（▲提供有效期内的节能产品认证证书） | 5P商用立式柜机，冷暖型，制冷量≥12.5KW，制热量≥14KW,送风量≥29 m³/min,机房设备专用空调，直流变频，二级能效，支持来电自启动功能。 | 套 | 3 |
| 21 | 温控管理系统精密空调回风组件设备 | 空调回风系统 | 精密空调回风系统，优质冷轧钢板与机柜一体化设计，采用机柜顶部安装，上回风设计，外观颜色与机柜保持一致。 | 套 | 3 |
| 22 | 温控管理系统配套组件 | 温控管理系统配套组件 | 精密空调及环境空调安装配套组件，包括30米以上管路、接头、保温材料、内外机电源线、安装支架等。 | 套 | 6 |
| 23 | 网络管理系统园区接入设备 | MPO预端接光配线架 | 1.标准机架式安装，1U配线箱装配MPO-LC转接模块,可达到96芯光纤密度。 2.配线箱采用滑动式抽屉结构，操作简便;托盘配备水平理线环，抽屉内配备粘扣带。 3.配备路径标识卡，便于线路管理与维护。 | 个 | 2 |
|  |  | MPO预端接模块 | MPO预端接模块、24芯、OM3/OS2，LSZH；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 个 | 8 |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线（单模） | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OS2、40米内定制；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 根 | 8 |
| 24 | 网络管理系统中心接入设备 | 汇聚交换机 | 1.设备整机性能：交换容量≥430Gbps，转发性能≥160Mpps。 接口类型：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、2个10G BASE-X SFP+端口,2个1/2.5/5/10G BASE-T电口。 2.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。支持IPv6静态路由、RIPng。支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 3.ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms 堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥40G；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 4.链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 5.安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能。 6.资质认证：提供工信部入网证。 7.配置要求：需配10G多模光模块2个。 8.服务：承诺中标后提供原厂商三年质保服务。 | 台 | 3 |
|  |  | MPO预端接光配线架 | 标准机架式安装，1U配线箱装配MPO-LC转接模块,可达到96芯光纤密度。 2.配线箱采用滑动式抽屉结构，操作简便;托盘配备水平理线环，抽屉内配备粘扣带。 3.配备路径标识卡，便于线路管理与维护。 | 个 | 3 |
|  |  | MPO预端接模块 | MPO预端接模块、24芯、OM3/OS2，LSZH；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 个 | 6 |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线（单模） | MPO/MPO预端接延长线、12芯、OS2、20米内定制；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 根 | 6 |
|  |  | UTP Cat.6配线架 | UTP Cat.6配线架，24口，包含模块；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 套 | 6 |
|  |  | UTP Cat.6线缆 | 1.性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。不少于305米/箱,不低于23AWG实芯裸铜导体。 2.结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率 3.带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 4.产品通过信息产业有线通信产品质量监督检验中心检测。 | 箱 | 3 |
| 25 | 网络管理系统机柜接入设备 | MPO预端接光配线架 | 1.标准机架式安装，1U配线箱装配MPO-LC转接模块,可达到96芯光纤密度； 2.配线箱采用滑动式抽屉结构，操作简便;托盘配备水平理线环，抽屉内配备粘扣带； 3.配备路径标识卡，便于线路管理与维护。 | 个 | 3 |
|  |  | MPO预端接模块 | MPO预端接模块、24芯、OM3/OS2，LSZH；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 个 | 18 |
|  |  | MPO/LC预端接延长线（多模） | MPO/LC预端接延长线、12芯、OM3、20米内定制；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 根 | 32 |
|  |  | UTP Cat.6线缆 | 1.性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 不少于305米/箱,不低于23AWG实芯裸铜导体。 2.结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 3.带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 4.产品通过信息产业有线通信产品质量监督检验中心检测。 | 箱 | 17 |
|  |  | UTP Cat.6配线架 | UTP Cat.6配线架，24口，包含模块；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 套 | 49 |
|  |  | UTP Cat.6跳线 | UTP Cat.6跳线,3米，PVC；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 根 | 100 |
|  |  | 双工LC光纤跳线(多模） | 双工LC光纤跳线,OM3,3米，LSZH；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 根 | 50 |
|  |  | 双工LC光纤跳线（单模） | 双工LC光纤跳线,OS2,3米，LSZH；为保证兼容性与统一管理，要求与MPO预端接光配线架为同一品牌。 | 根 | 50 |
|  |  | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 70 |
|  |  | 网格桥架 | 200*100国标网格桥架，含配件 | 米 | 45 |
|  |  | 光纤槽道 | 120型光纤槽道，含配件 | 米 | 45 |
| 26 | 电源管理系统UPS主机 | UPS主机 | 160KVA在线式UPS 1.输入电压：380VAC ±25%，额定频率：50±20%。 2.输入功率因数≥0.99（满载和半载），输入谐波电流总含量≤3%，满载时系统效率≥95％；（提供第三方机构检测报告）。 3.带载能力：0-40℃范围内，过载 110% 时60min; 过载125% 时，10min; 150%时，1min。 4.UPS 主机标准内置手动维修旁路开关。 5.输出功率因数=1。 6.UPS需采用三电平的逆变技术，减少电容和电感的使用量，降低损耗。 7.设备提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，标配9寸触摸屏，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态和故障告警信息等。 8.考虑现场情况，需支持后出风和上出风方式。 - 服务：中标后提供原厂商三年质保服务承诺函，最终用户为杭州电子科技大学；提供原厂安装、集成、开机服务，出具原厂开机报告。 - 10.需提供投标产品相关检测报告、CQC节能认证证书；不得采用贴牌产品或者OEM等产品。 | 个 | 1 |
| 27 | 电源管理系统电池设备 | 铅酸蓄电池 | 1.型式：12V 100AH阀控式密封免维护铅酸蓄电池；要求与UPS同一品牌。 2.蓄电池20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于12年。 3.高功率阻燃型（采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能）。 4.蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求。 5.蓄电池静置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。 6.循环使用寿命：80％放电深度时≥300次。 7.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 8.蓄电池密封反应效率应不低于95％。 9.蓄电池应通过工信部（原信息产业部）YD/T799-2002标准。 10.所有电池应采用同一批次产品，电池从出厂到投入使用之间的时间小于6个月。 11.单节电池重量不低于30KG。 | 节 | 96 |
|  |  | 电池箱 | 可容纳32节电池，含电池连接线 | 套 | 3 |
|  |  | 电池柜开关箱 | 配套直流空开箱，含400A/3P直流空开*1、250A/3P直流空开*3及其他配件，空开选用施耐德或ABB或同等品牌 | 套 | 1 |
| 28 | 气体灭火系统 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5B | 个 | 1 |
|  |  | 柜式灭火装置 | GQQ120/2.5B | 个 | 2 |
|  |  | 灭火剂 | HFC-227ea | kg | 310 |
|  |  | 泄压件 | BLXY-0.12 | 个 | 3 |
| 29 | 消防报警系统 | 气体灭火控制盘 | 壁挂式, 2分区控制 | 个 | 1 |
|  |  | 烟感探测器 | 烟感探测器，含底座 | 个 | 9 |
|  |  | 温感探测器 | 温感探测器，含底座 | 个 | 10 |
|  |  | 紧急启停开关 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，紧急启停气灭系统 | 个 | 3 |
|  |  | 气体释放指示灯 | 显示放气勿入，控制区域气体灭火启动时，提示用户放气勿入。 | 个 | 3 |
|  |  | 声光报警器 | 消防系统告警声光报警器 | 个 | 6 |
|  |  | 电源箱 | 消防系统供电电源箱 | 个 | 1 |
|  |  | 输入输出模块 | 消防联动模块 | 个 | 3 |
|  |  | 配套管线 | 含协同创新中心内部消防配线以及学校消防系统对接配线 | 项 | 1 |
|  |  | 消防系统对接 | 与学校现有消防系统对接，含数据中心和创新中心消防系统接入学校消防系统 | 项 | 1 |
| 30 | 消防排风系统 | 新风换气系统 | 消防排风系统，消防灭火喷出的七氟丙烷气体需要及时排出室内。采用双向流新风换气系统，送风量：≥250m³/h，适用面积：60-120㎡，含新风管道、风口、控制面板等安装配件 | 套 | 1 |
| 31 | 协同创新中心环境监测系统 | 基础设施安全网关 | 将协同创新中心大环境温湿度、烟雾、漏水、空调、配电、UPS等接入智慧基础设施物联网服务平台集中管理。 提供基础设施安全网关控制软件软件著作权登记证书。 | 台 | 2 |
|  |  | 线式漏水控制器 | 提供1路检测线缆接口，可接入2芯专用漏水检测线缆或漏水电极片实现漏水检测功能；实时响应快，响应时间<3s；监测范围广，最大检测距离可达200m；检测灵敏度由拨码开关设定，可适应不同检测水质的漏水检测；提供告警声音输出，可由拨码开关开启或关闭。支持环境主机接入管理，含接入通讯管线等配套安装组件。 | 台 | 3 |
|  |  | 感应绳 | 7.5米感应绳 | 条 | 3 |
|  |  | 温湿度传感器 | 采用高精度数字温度传感器，要求传感器探测器件外置型；由报警主机统一供电，方便布线和安装；通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。测量范围 温度： 0℃~70℃，湿度：0～100%rh；测量精度 温度：±0.5℃。支持环境主机接入管理，含接入通讯管线等配套安装组件。 | 个 | 7 |
|  |  | 烟雾传感器 | 有效的防虫和防尘措施。利于烟流入的效果。不受风和大气条件变化的影响。工作电压为14.5～30V DC的宽范围，适应多种控制 | 个 | 7 |
| 32 | 安防管理系统门禁设备 | 门禁系统软件 | 人脸识别门禁系统软件，B/S架构本地化部署，支持人员权限管理、门禁记录实时采集统计，含10套门禁终端接入授权。 | 套 | 1 |
|  |  | 人脸识别门禁一体机 | 安卓系统，4核CPU,2G内存，200W 1080P/30fps双摄像头，8寸全贴合触摸液晶显示屏，支持人脸+刷卡方式验证，本地存储10000人脸库，记录容量80000条，支持红外活体检测，识别速度：本地比对≤2s，后台比对≤1s，识别距离：30~80cm。含供电及通讯管线等配套安装组件。 | 套 | 7 |
|  |  | 磁力锁 | 280KG双门磁力锁，含锁体及安装支架，含供电及通讯管线等配套安装组件。 | 把 | 3 |
|  |  | 感应式开门按钮 | 红外感应开关，86底盒安装，含供电及通讯管线等配套安装组件。 | 个 | 3 |
|  |  | 门禁专用电源 | 输入电压：180-240VAC；输出电压：12VDC；最大输出电流：5A；适用范围：电锁专用电源，含供电管线等配套安装组件。 | 个 | 3 |
| 33 | 安防管理系统视频监控设备 | 400W红外半球 | 400W高清，红外夜视，支持POE H.265编码，含供电及通讯管线等配套安装组件。 | 台 | 8 |
|  |  | 硬盘录像机 | 8路高清网络硬盘录像机，NVR主机,4盘位，8路POE供电。含供电及通讯管线等配套安装组件。 | 台 | 1 |
|  |  | 监控硬盘 | 6T,监控专用高清硬盘 | 块 | 4 |
|  |  | 48口千兆交换机 | 交换容量：432Gbps/4.32Tbps；包转发率（整机）：87Mpps/166Mpps；端口描述：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口。含2个千兆多模光模块 | 台 | 1 |
| 34 | 动力照明管理系统 | LED平板灯 | 规格：600*600超薄LED平板灯；30-40瓦，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25。 | 套 | 19 |
|  |  | 应急疏散地标灯 | 应急疏散指示灯，全不锈钢灯面，嵌入式安装，直径160mm，90min，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25。 | 个 | 14 |
|  |  | 应急疏散指示灯 | 应急疏散指示灯，不锈钢灯面，90min，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25。 | 套 | 3 |
|  |  | 照明控制开关 | 86型照明开关，含安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25。 | 个 | 3 |
|  |  | 墙面3+2插座 | 220V/10A，5孔，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 4.0mm²、线管采用KBG20或KBG25。 | 个 | 16 |
| 35 | 协同创新中心市电输入配线管理组件 | 市电输入电缆 | 市电总输入配电，采用双路供电配线，含YJV 4*120+1*70mm²电缆及安装配件 | 米 | 200 |
|  |  | 封闭式走线架 | 200*100*1.2mm国标封闭桥架，含配件 | 米 | 100 |
| 36 | 协同创新中心UPS输入输出配线管理组件 | UPS输入输出电缆 | UPS输入输出配电，采用双路供电配线，含YJV 4*120+1*70mm²电缆及安装配件 | 米 | 60 |
|  |  | 精密配电柜供电电缆 | 精密配电柜供配电，采用双路供电配线，含YJV 4*70+1*35mm²电缆及安装配件 | 米 | 50 |
| 37 | 机柜电力配线组件 | 机柜供电电缆 | 智能PDU电源管理器配电，含RVV 3*6mm2电缆及安装配件 | 米 | 1300 |
|  |  | 精密空调供电电缆 | 精密空调供电，含YJV 4*10+1*6mm²电缆及安装配件 | 米 | 35 |
|  |  | 环境空调供电电缆 | 环境空调供电，含RVV 5*6mm²电缆及安装配件 | 米 | 120 |
| 38 | 防雷接地设备 | 防浪涌保护器 | 标称电压Un230V～ 最大持续运行工作电压Uc385V～ ，最大放电电流Imax(8/20us)65KA，标称放电电In(8/20us)40KA，电压保水平Up≤2.0KV，响应时间≤25ns，IP等级 IP20 | 套 | 1 |
|  |  | 防浪涌保护器 | 标称电压Un230V～ 最大持续运行工作电压Uc385V～ ，最大放电电流Imax(8/20us)40KA，标称放电电In(8/20us)25KA，电压保水平Up≤2.0KV，响应时间≤25ns，IP等级 IP20 | 套 | 5 |
|  |  | 等电位联结端子箱 | 等电位联结端子箱，含铜排等配件 | 套 | 1 |
|  |  | 等电位接地铜排 | 规格、型号：40*4mm铜排；参数：40*4mm铜排，含配套固定螺栓、绝缘子等配套安装组件 | m | 65 |
|  |  | 静电释放系统 | 规格、型号：BVR4mm²、6mm²、10mm²、25mm²；参数：BVR4mm²、6mm²、10mm²、25mm²、35mm² | m2 | 130 |
| 39 | 协同创新中心运维管理终端设备 | 运维展示终端 | 金属全面屏55英寸，支持4K超高清，CPU核数：四核芯，内存：4GB，存储：64GB,具有HDMI高清接口*3，USB接口*1，支持有线和WIFI网络连接。含运维展示终端嵌入式程序，含运维展示终端定制墙装支架。 | 台 | 4 |
|  |  | 便携式运维终端 | 协同创新中心移动运维管理终端，含运维管理终端软件。屏幕尺寸13.9英寸，屏幕比例3:2，分辨率≥3000*2000像素，视角≥178度，铝合金机身，全面屏，10点触控，防指纹，配置不低于i7-10510U处理器,16GB内存，512GB固态硬盘，独显 Nvidia MX250，电池容量56Wh。 | 套 | 3 |
|  |  | 投影仪幕布 | 120英寸16:9投影幕，金属幕 | 套 | 1 |
| 40 | 协同创新中心运维管理终端配套组件 | 运维管理终端配套组件 | 配套电源线、网线、高清线及配套安装辅材。 | 项 | 1 |
| 41 | 安装调试及服务 | 安装调试及服务 | 安装调试及服务 | 项 | 1 |

5.系统集成要求

5.1协同创新中心系统集成要求

投标人须提供协同创新中心公共资源管理平台各功能模块详细集成方案、相关系统图。提供模块化数据中心检测报告，投标人须结合现有数据中心综合管理平台的实际情况，在此基础上实现协同创新中心与现有数据中心之间的无缝融合，保证本次协同创新中心与现有数据中心统一管理，实现UPS给协同创新中心及现有数据中心双向供电。

5.2项目组要求

投标人应在系统实施方案中具体描述保障工期的人力资源安排计划，投标人投入本项目实施的人员不少于10人。

5.3项目实施要求

为保证项目能够顺利实施，对投标人具有下列要求：

实施方案要求：实施方案要求契合采购人协同创新中心实施过程的实际情况，结合日常教学、办公管理，与现有数据中心互联情况，保障项目实施能够按项目计划进行。

进度计划要求：项目进度计划要求科学合理，人员数量及分工配置科学，能够较好满足项目进度各节点要求，同时避免对用户日常教学、办公管理的影响。

实施期间，投标人必须派遣具有同类项目建设经验的，且参与过同类项目的专业工程师驻扎现场进行软硬件实施工作。

注：

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：杭州电子科技大学 项目名称：协同创新中心高教仪器设备 |
| 2 | 投标报价： 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 3 | 投标费用： 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 4 | 投标文件份数： 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后可以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼A室浙江求是招标代理有限公司）。 |
| 5 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明（仅自然人投标时提供） （2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明 （3）2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税） （4）2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 9 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 支付代理服务费：中标通知书发出之日起七个工作日内，中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 |

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于杭州电子科技大学协同创新中心高教仪器设备的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二） 定义

1.“采购人”系指杭州电子科技大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

### （三） 招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

### （四） 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见投标文件第六章），投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （五） 投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以内部分 | 1.05 |
| 100-500部分 | 0.77 |

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

### （六） 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### （八） 特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2019年12月至今任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### （九） 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 二、招标文件

### （一） 招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二） 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三） 招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件的编制

### （一） 投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明（仅自然人投标时提供）

2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

3）2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

4）2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件

1）开标一览表

2）投标报价明细表

3）投标人企业类型声明函

4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于小微、监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件：

A.商务文件：

1）投标函

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）2019年12月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

4）投标声明书

5）投标人情况介绍

6）商务偏离表

7）投标人同类项目实施情况一览表

8）节能、环保产品证明材料

9）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）技术偏离表

2）货物配置清单、原厂出厂配置表

3）技术支持资料

4）技术方案

5）售后服务方案

6）技术服务、技术培训的内容和措施

7）配件、专用耗材和售后服务优惠表

### （二） 投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼A室浙江求是招标代理有限公司）。

### （三） 投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

### （四） 投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### （五） 投标报价

1.本次投标采用人民币报价。

2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

### （六） 投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （七） 投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或者技术负偏离14项及以上的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 四、开  标

### （一） 开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

### （二） 开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

6.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

7.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

8.开启投标人报价文件，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认，唱标人、记录人和现场监督员现场签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.评标结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、评  标

### （一） 组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

### （二） 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三） 评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### （四） 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用书面形式的澄清、说明或者更正，投标人应在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

### （五） 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### （六） 评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### （七） 定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。

### （八） 合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标办法及评分标准

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（13分） |  |  |
| 投标人信誉 | 5 | 投标人同时具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书的得5分。 |
|  | 1 | 投标人具有有效期内的AAA信用等级证书的得1分。 |
| 业绩 | 6 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得6分。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |
| 技术分（57分） |  |  |
| 投标产品响应程度 | 39 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分，技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到14条及以上的投标无效。 注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。 |
| 投标产品技术支持资料 | 3 | 投标产品技术支持资料（彩页、检测报告等）完整性及对投标产品技术偏离程度的证明。 |
| 技术方案 | 6 | 结合本项目建设实际情况，提供完整合理的系统集成方案（重点阐述绿色、节能、智能控制、安全监测等方案）。 |
|  | 4 | 供应商实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软硬件安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、施工进度计划、工作程序和步骤、管理等。 |
| 售后服务 | 2 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况 |
|  | 1 | 投标人在采购人所在地设有售后服务机构或承诺在中标后5个工作日内设立的，得1分。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料的，其所投产品中的小型或微型企业制造部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

协同创新中心高教仪器设备政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

采购编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

确认书编号：

甲方（需方）：杭州电子科技大学

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间、地点：2020年  月   日，杭州

甲、乙双方根据浙江求是招标代理有限公司关于杭州电子科技大学  协同创新中心高教仪器设备   项目公开招标采购的结果，签署本合同。

第一条：采购标的物清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为主机   年（配件   年），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

1.交货时间：合同签订后60日内交付并安装完毕。

2.交货地点：采购人指定地点。

第六条：售后服务

设备自验收合格后起保修主机   年（配件   年）。维修响应时间：   小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 如发现有重大的质量问题，供甲方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

1.履约保证金：

合同签订后，乙方向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后无息退还。

转账信息如下：

收款单位（户名）:杭州电子科技大学

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

发票开票信息

抬头：杭州电子科技大学

税号：12330000470009026T

2.付款方式：

货物送达指定地点并安装完毕，经甲方验收合格且乙方已提交履约保证金的，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

注：乙方需提供增值税专用发票，开票信息如下：

抬头：杭州电子科技大学

税号：12330000470009026T

地址：杭州市下沙高教园区杭州电子科技大学

电话：0571-86915020

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

第九条：违约责任

- 乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

- 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

- 如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

- 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 本合同一式五份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址：杭州市下沙高教园区 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：86878697 | 电话： |
| 传真：86878697 | 传真： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202026209008806216 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司（公章） |
| 采购代理机构代表： （签字） |
| 签约时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（投标人名称）

备 份 文 件

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

投标文件名称：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

## 资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

### 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### 2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明（扫描件）

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年12月至今任意一月的资产负债表及利润表或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明；

3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

资信证明

：

兹证明，          （单位名称）在我行辖属网点          支行开立基本账户，帐号：        。根据          （单位名称）委托，我行对          （单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供          单位名称）参加          项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自     年   月   日至     年   月   日（即该日我行营业终了结账时）止，          （单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

（银行）

年   月   日

说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本招标文件中对“资信证明”的要求。

### 2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

### 2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 报价文件

### 开标一览表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加杭州电子科技大学协同创新中心高教仪器设备采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 小微企业资格证明材料

说明：

1.评标委员会将依据“投标人企业类型声明函”及小微企业资格证明材料评定投标人的企业类型；

2.小微企业资格证明材料（加盖公章）：投标人在“国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见；

3.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供；

4.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

### 监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州电子科技大学的协同创新中心高教仪器设备采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

## 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 商务技术文件

### 商务文件

#### 投 标 函

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为杭州电子科技大学协同创新中心高教仪器设备的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK) 】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 法定代表人资格证明书

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

#### 法定代表人授权委托书

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加杭州电子科技大学协同创新中心高教仪器设备的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

#### 2019年12月至今任意一月的投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

#### 投标声明书

致：浙江求是招标代理有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的杭州电子科技大学协同创新中心高教仪器设备的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 商务偏离表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

节能环保产品证明材料

说明：

所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

#### 投标人需要说明的其他文件和材料

说明：投标人可根据自身情况提供。

### 技术文件

#### 技术偏离表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：协同创新中心高教仪器设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20132(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

原厂出厂配置表

#### 技术支持资料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的货物和服务。

#### 技术方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟，包括但不仅限于：

#### 售后服务方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟

#### 技术服务、技术培训的内容和措施

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟

#### 配件、专用耗材和售后服务优惠表

（价格保持三年以上）

| 序号 | 配件、专用耗材和售后服务内容 | 适用货物 | 单价（元） | 比报价优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日