采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金 | 合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1.国产产品支付方式：货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.进口产品支付方式：对外合同一经生效，甲方凭借丙方开具的20%收款收据向丙方支付合同总价的20%作为货物的预付款，丙方对外开具100%的即期不可撤销信用证；货物抵达港口后，甲方凭借丙方开具的70%收款数据、到货通知书和运单，向丙方支付合同总价的70%；丙方按照甲方要求，将货物送至各个使用点后，凭借收单甲方向丙方支付合同总价的10%。 |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 国产产品3年，进口产品1年。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：国产设备合同签订后30日内交付并安装完毕，进口产品合同签订后90日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电刺激系统 | 1 | 套 | 配置：DS5刺激器、刺激电极延长线、可重复使用的电极。 技术参数： 1、恒流刺激输出范围：±10mA; ±25mA; ±50 mA可调； 2、电压输入范围：±1v； ±2.5v; ±5v; ±10v可调节； 3、数据连接方式：USB； 4、★波形跟随刺激器，能够产生任意编辑的刺激波形； 5、输入/输出端口类型：BNC； 6、★通过欧盟医疗器械EN(IEC) 60601认证； 7、响应频率：20kHz； 8、输出模式：输入电压成正比的双极性恒流输出； 9、安全极限：50mJ/300mJ脉冲能量； 10、系统软件适配：windowsXP以上系统。 |
| 2 | 肌电传感器 | 1 | 套 | 配置：16通道肌电电极、数据采集基站、最新科研用软件、同步线缆、说明书，、USB数据连接线。 技术参数： 1.★传感器形式：无线传感器； 2.传感器数量：≥16个； 3.肌肉信号通道数：≥16个； 4.加速度计通道数：≥48个； 5.实时同步模拟信号输出：≥64通道； 6.★内置GPS功能：可显示纬度、经度、海拔等数据； 7.★无线传输距离：≥20米； 8.传感器重量：≤14 g； 9.全传输模式下可连续工作时间：≥8小时； 10.分辨率：16比特； 11.采样频率：≥2000Hz； 12.内存空间：8GB； 13.传感器间延迟：＜500us； 14.加速度计量程可选：±1.5, 4g, 6g & 12g； 15.实时反馈功能：信号强度及电池状态，声音/可视化提示； 16.其它功能：消除运动伪影； 17.可扩展性：支持多种生物信号反馈传感器； 18.★可与footscan足底压力分布测试、足底平衡测试系统硬件同步测试。 |
| 3 | 眼动追踪仪 | 1 | 套 | 配置：采集系统硬件、采集分析软件、说明书。 技术参数： 一、硬件要求: 1.★轻量化眼镜式设计，头戴部分重量≤45g； 2.精度：≤0.5°； 3.采样率：≥50Hz； 4.采集方式：双眼采集，暗瞳追踪； 5.定标程序：系统引导式,一点定标； 6.平行视差矫正 ：自动； 7.★场景摄像机分辨率 ：1920X1080@25fps高清； 8.场景摄像机视野范围：90度，16：9； 9.★眼睛动态摄像机数量：4个； 10.摄像头采集眼睛视觉范围：水平82度，垂直52度；11.实时数据传输：是； 12.Wi-Fi无线：2.4 GHz & 5 GHz频段，支持Host和Guest两种连接模式； 13.★内置陀螺仪和加速传感器，实现精确的滑移补偿； 14.声音记录/麦克风：内置麦克风同步采集用户声音； 15.★带有实时监控模块，可实时查看视线轨迹，控制实验流程； 二、软件要求： A.数据采集软件： 1.★支持Host和Guest两种无线连接方式的切换设置，无线协议802.11 a/b/g/n； 2.支持实时查看视线位置和事件标记； 3.★可查看被试双眼实时映射状态及普尔钦斑位置，直观检测双眼的追踪质量； 4.支持被试信息管理，可添加字数不限的描述和注释信息； 5.记录结束后可立即将叠加了视线位置的数据导出为视频文件。 B.数据分析软件： 1.提供热点图、注视轨迹图、支持AOI兴趣区和基于兴趣区的丰富眼睛动态指标统计； 2.★同时支持本地RWM自动叠加与手动Coding功能, 提供RWM置信区间可视化结果呈现，可同时进行数量不限的多任务数据叠加； 3.★提供TOI事件序列分析功能，可自定义Metrics、可视化结果的Interval onset和offset，可导出基于事件的序列长度，TTF，访问次数，行为计数，TOI占比等数据并以excel格式文件导出； 4.支持陀螺仪、加速传感器、瞳孔数据导出； 5.★预置Attention（显性与隐性注意）与Fixation（注视行为）两种可视化数据筛选标准，支持创建自定义数据过滤标准，包括降噪水平，数据插值，注视点时间差，注视点视角差等基准； 6.★支持I-VT数据过滤器，支持眼睛动态角速度可视化结果呈现，包括眼球偏转幅度在所有时间区间的分布形态及角速度基准的参照点对应关系信息； 7.提供程序开发工具包（SDK），支持HTTP REST API，获得完整的交互数据流。 |

注：

1.“★”为重要技术指标,“▲”为实质性响应条款。

2.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。