采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金 | 合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1.国产产品支付方式：货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.进口产品支付方式：对外合同一经生效，甲方凭借丙方开具的20%收款收据向丙方支付合同总价的20%作为货物的预付款，丙方对外开具100%的即期不可撤销信用证；货物抵达港口后，甲方凭借丙方开具的70%收款数据、到货通知书和运单，向丙方支付合同总价的70%；丙方按照甲方要求，将货物送至各个使用点后，凭借收单甲方向丙方支付合同总价的10%。 |

二、技术要求：

标项一：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样示波器、误码分析仪 | 1 | 套 | 一、采样示波器功能主要技术指标： ★1.两路电口输入； ★2.采样速度150k样本/s； ★3.时钟触发输入频率0.1-12.5GHz； 4.时钟触发灵敏度100mVpp； 5.抖动： ≥5 GHz 到 ≤12 .5 GHz：0 .85 ps（典型值） ≥1 GHz 到 <5 GHz：1 .0 ps（典型值） ≥0 .1 GHz 到 <1 GHz：2 .0 ps（典型值） ★6.3dB带宽：DC-25GHz； 7.RMS噪声：0.5mV； 8.输入范围： ±500 mV 偏移（最小值） ±400 mV 动态范围（最小值） 9.内置windows操作系统； 10.12.1英寸触摸屏操作； 11.主机支持GPIB/LAN数据接口，支持自动化控制； 二、误码分析仪功能主要技术指标： ★1.信号输出及误码检测速率125Mbps-12.5Gbps且连续可调； 2.信号输出幅度0.1-0.8Vpp （单端）； 3.信号输入信号幅度0.05-0.8Vpp (单端) ★4.信号接收灵敏度10mV （典型值）； 5.信号上升下降时间24 ps (20 to 80%,典型值）； 6.信号抖动1ps （RMS,典型值）； ★7.支持PRBS7,9,15,23,31以及最大1.3Mb自定义码型； 8.支持单个或者连续误码注入(1e-2至1e-12)； 9.主机内置windows操作系统； 10.主机支持12.1英寸触摸屏操作； 11.主机支持GPIB/LAN数据接口，支持自动化控制。 三、售后要求： 1.质保期：仪器安装调试验收合格之日起60个月。厂家保证各项参数达到标定参数，质保期内如果出现缺陷或者工作异常等提供免费维修。 2.质保期内，乙方接到甲方故障信息后在24小时内予以响应，并在72小时内排除故障。质保期内非人为原因导致有零、部件损坏，乙方应对损坏的零、部件给予免费更换。 3.在设备保修期结束后，厂家保证可以提供及时的售后维修服务。对更换器件等服务按成本价格收取器件费用。 4.技术支持：厂家在国内有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。 5.软件升级：厂家终身免费向用户提供仪器软件的更新。 6.使用培训：设备到货后，双方商议时间，由厂家安排技术人员至现场进行至少两次技术培训 到货期限：合同签订后3个月内。 地点：采购人指定地点。 |

标项二：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱分析仪 | 1 | 套 | 一、主要技术指标： ★1.波长范围：600～1700nm； ★2.测量光纤类型：单模、多模； ★3.波长精度：最高达±0.02nm，全波段可达±0.1nm； 4.波长线性度：±0.01nm以上； ★5.波长分辨率最高：20pm； ★6.测量光功率范围：－90dBm～＋20dBm； 7.功率精度：±0.4dB； ★8.动态范围：大于60dB（±0.4nm，1523nm,分辨率0.05nm）； 9.偏振相关度：±0.05dB； 10. 100nm扫描时间：小于0.2秒； 11.光纤输入接口：自由空间光输入； 12.内置标准无源器件、光纤放大器分析功能； 13.带GPIB口,以太网口； ★14.带USB口，可以连接鼠标、键盘、移动存储器； ★15.带有标准校正光源输出，用于光谱仪波长校正； 16.仪器支持宏编程功能； 17.内置光谱数据长期纪录与分析功能（激光器，WDM,EDFA等）； ★18.内置校准光源； 19.环境要求：工作温度：+5～+35℃ 存储温度：-10～+50℃； 湿度：小于80％（无凝结）； 工作电源：AC100V～240V，50/60Hz，功率：小于150VA。 二、售后要求： 1.质保期：仪器安装调试验收合格之日起12个月。厂家保证各项参数达到标定参数，质保期内如果出现缺陷或者工作异常等提供免费维修。 2.质保期内，乙方接到甲方故障信息后在24小时内予以响应，并在72小时内排除故障。质保期内非人为原因导致有零、部件损坏，乙方应对损坏的零、部件给予免费更换。 3.在设备保修期结束后，厂家保证可以提供及时的售后维修服务。对更换器件等服务按成本价格收取器件费用。 4.技术支持：厂家在国内有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。 5.软件升级：厂家终身免费向用户提供仪器同版本软件的更新。 6.使用培训：设备到货后，双方商议时间，由厂家安排技术人员至现场进行至少两次技术培训 到货期限：合同签订后3个月。 地点：采购人指定地点。 |

注：

1.“★”为重要技术指标,“▲”为实质性响应条款

2.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。