采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金 | 合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1.国产产品支付方式：货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.进口产品支付方式：对外合同一经生效，甲方凭借丙方开具的20%收款收据向丙方支付合同总价的20%作为货物的预付款，丙方对外开具100%的即期不可撤销信用证；货物抵达港口后，甲方凭借丙方开具的70%收款数据、到货通知书和运单，向丙方支付合同总价的70%；丙方按照甲方要求，将货物送至各个使用点后，凭借收单甲方向丙方支付合同总价的10%。 |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 国产产品3年，进口产品1年。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：国产设备合同签订后30日内交付并安装完毕，进口产品合同签订后90日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体三维力测试系统 | 1 | 套 | 配置：专业EVA跑道（6-20m长）/2m定制的三维测力台/安装框架/测力台信号放大器/测力台软件/与足底压力同步器/数据线。 技术参数： 一、主要功能指标： 1.★足底压力提供自动分区分析功能，可自动将足可分成10个区域，分析压力和压强变化曲线，可得到光脚或穿鞋状态下的动态步态参数； 2.单足触地开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、负荷率、冲量、接触面积等； 3.足长、足宽、10分区每个分区接触面积、轴角等及单足翻转受力情况分析，同时提供足翻转的量化计算公式及自动计算结果的功能； 4.足角度、足轴线、时间轨迹、稳定性分析界面； 5.可测得步长、步宽、步速、跨步长、单支撑双支撑项项时间及百分比等步态指标； 6.压力分布比较、稳定性比较、各区域受力曲线比较、同步性比较； 7.提供冲量指标，以及根据冲量指标评价糖尿病足溃疡风险并具有预警评价的功能； 8.个性化矫正建议功能、指导设计针对不同病症的立体鞋垫，软件提供自动识别测试数据自动计算鞋垫处方的功能； 9.★系统提供量化单足内外翻程度的指标，并提供正常人的参照数据库，用于评价内外翻过度引起的运动损伤风险。系统还提供单足触地时间的正常步态参照数据库，用于评价单足触地时间的异常； 10.打印输出(Print Outs)、数据输出(Export)/可输出excel原始科研数据； 11.整个过程中压力中心在X轴、Y轴上位置的最大值和最小值，以及二者的差值delta； 12.整个过程中重心投影的移动图像；左右足各自的压力中心移动轨迹及其二维空间位置； 13.任意分段时间的起止时间、压力中心移动距离、分段时间内压力中心移动的包络图面积以及详细的时间参数以及与其对应时刻的COF X、COF Y； 14.压强中心COP的移动速度、某时段内COP在任意时间内的二维空间的位置、COP的在某个方位的移动速度； 15.系统提供对受测者的稳定性进行训练设定的功能； 16.测力台提供 26pin 数据传输接口，外置放大器提供 16pin 标准外接数据接口，提供同步采集功能，并支持第三方软件独立采集原始信号； 17.★系统需采用硬件同步采集盒，提供串口、BNC等硬件接口，支持 T-trip 协议接口，测力台能与足底压力系统进行同步数据采集以及进行实时同步标定； 二、主要技术指标： 测力平板技术指标： 1.测力板长度类型：2m； 2.压力传感器类型：压阻式传感器叠加聚合体光纤传感器； 3.压力传感器规格：不小于2000 x 450x 15 (mm)； 4.有效测试面积不小于1950 mm x 325 mm； 5.单个传感元件规格：不大于0.5 cm x 0.7 cm； 6.传感元件排布：25 个/英寸2（4 个/平方厘米）； 7.★传感器数量：不少于16300 ； 8.★采样频率：不小于500Hz （所有传感器同时工作）； 9.★压力范围：0～200 PSI（其他范围也可用）； 10.压强范围：1 – 127 N/cm²； 11.技术原理：压电阻抗原理； 12.精确度< 4%； 13.重复误差< 1%； 测力台技术指标： 1.量程：Fx/Fy: >4000 牛顿，Fz: >8000 牛顿；Mx >20000Nm，My >8000Nm，Mz >10000Nm； 2. 灵敏度：Fx/Fy:<0.40 µV/[V*N]，Fz:<0.10µV/[V*N]；Mx <0.10 µV/[V*N]、My <0.20µV/[V*N]、Mz <0.24µV/[V*N]； 3. 固有频率：Fx/Fy/ Fz：>400Hz； 4. 交叉干扰：所有通道之间<2%； 5. Fx, Fy, Fz 迟滞: <0.3 %； 6. Fx, Fy, Fz 线性: <±0.3% FSO； 7. 灵敏度随温度变化: <0.02%/°C； 8.★测力台单台尺寸不小于：2000X400X150mm。 |

注：

1.“★”为重要技术指标,“▲”为实质性响应条款。

2.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。