采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府采购鼓励 节能产品 | 优先采购节能产品:提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 5 | 政府采购鼓励 环保产品 | 优先采购环保产品:提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 6 | 政府采购进口 产品 | 标项一允许采购进口产品，标项二、三、四、五、六不允许采购进口产品。 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金 | 合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后无息退还。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1.国产产品支付方式：货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.进口产品支付方式：对外合同一经生效，采购人凭借外贸代理公司开具的20%收款收据向丙方支付合同总价的20%作为货物的预付款，外贸代理公司对外开具100%的即期不可撤销信用证；货物抵达港口后，采购人凭借外贸代理公司开具的70%收款数据、到货通知书和运单，向外贸代理公司支付合同总价的70%；外贸代理公司按照采购人要求，将货物送至各个使用点后，凭借收单采购人向外贸代理公司支付合同总价的10%。 |

三、技术要求（含采购清单）

标项一：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透射电子显微镜 （核心产品） | 1 | 套 | 1.工作条件： 1.1电力供应：230V (+6% / -10%)，50Hz (+/-1%) 1.2工作温度：18C - 23C 1.3工作湿度：< 80% @ 20C 1.4磁场：水平 <80 nTp-p, 垂直水平 <100 nTp-p 1.5安装条件：设备接地线电阻 ≤ 4欧姆 1.6仪器运行的持久性：仪器可连续使用 2. 设备用途：本系统主要用于各种材料的快速高分辨成像和化学分析，系统由电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。 3.技术规格： 3.1电子枪 3.1.1热场发射电子枪 3.1.2加速电压：20kV-200kV；加速电压连续可调且全程范围内切换通过软件完成。 ★3.1.3加速电压稳定度：≤ 1ppm/10min 3.1.4 电子枪亮度：4x108 A/cm2 srad ★3.1.5电子枪束斑漂移：≤0.5/min ★3.1.6最大总束流：≥150nA 3.2 TEM和STEM 能力： ★3.2.1信息分辨率：0.12nm(验收值) 3.2.2 TEM放大倍率范围：25x–1,050,000x ★3.2.3 相机长度：14mm–5700 mm ★3.2.4 STEM分辨率：0.16nm ★3.2.5探头：高角环形暗场探头(HAADF)，明场探头(BF), 环形明场探头(DF2)和环形暗场探头(DF4)，能够同时采集和显示来自不同角度的电子信号成像。 ★3.2.6 STEM放大倍数范围：310x – 320Mx ★3.2.7 HRTEM和HRSTEM之间切换后稳定时间小于30秒钟 ★3.2.8 全自动光阑系统，物镜极靴＞5mm，最大程度保证样品杆高角度倾转 ★3.2.9最小束斑尺寸：平行光照明模式：≤ 1.2 nm，汇聚束照明模式：≤ 0.5 nm ★3.2.10电子衍射 (CBED)，最大会聚角 (CBED) ：100mrad，最大接收角：24° ★3.2.11 配备多分割STEM探头与实时DPC/iDPC成像模块，可用于轻重元素同时成像以及样品电/磁等内势场的研究，也可用于极低束流的低损伤高衬度成像。 ★3.2.12 配备实时漂移校正帧积分(DCFI)功能，以降低STEM模式下样品漂移的影响，获得高衬度高分辨率图像。 ★3.2.13 配备STEM平行微束(MicroProbe)模式，可用于STEM模式下厚样品的观察，或STEM模式纳米束衍射(NBED)等的应用。 3.3样品台： 3.3.1五轴计算机控制样品台，可存储和复位5维 (x, y, z, , ) 坐标 ★3.3.2样品移动范围：X, Y≥2mm， Z:≥0.75mm ★3.3.3样品台最大倾斜角度：±90° 3.3.4样品台漂移（使用标准样品杆）： 0.5nm/min ★3.3.5配有单倾样品杆和低背景双倾样品杆各1根 3.4超级能谱仪 (EDS) 技术规格： ★3.4.1两个SDD 探头，无窗设计，快门保护 3.4.2最大输入计数率：≥ 400 kcps ★3.4.3快速 EDS Mapping 图像素驻留时间低至 10μs 3.4.4可进行快速点、线、面扫描等分析 3.4.5能谱高度相同，保证两个能谱数据的匹配性。 3.4.6 测试谱图无明显干扰峰（背景杂质峰）影响测试结果 3.4.7 谱图峰背比≥4000 3.5 Lorentz透镜技术参数： ★3.5.1配置洛仑兹透镜，安装在物镜极靴下方，保证在无场环境下对磁性样品的观察 3.5.2点分辨率：≤ 2.5nm 3.5.3信息分辨率： ≤ 2.2nm 3.6 系统专用软件包 3.6.1 最新的Velox系统软件，可以通过直观简单的工作流程，实现快速可重复操作，从光学模式设置、探测器选择到采集和分析，快速成功地获得结果。 3.6.2 CrystalPack软件包能自动、快速、准确地倾转到材料分析所需的晶带轴，并且在ß轴倾转时共轴心，样品位移小 3.7数字化成像系统 ★3.7.1 配置TEM一体化超高速高动态观察数字相机，快速寻找观察兴趣区 3.7.1.1 全分辨率下的采集速度：≥ 40帧/秒 3.7.1.2 动态模式可实现短时间和长时间曝光的快速切换 3.7.1.3 支持动态傅立叶变换 ★3.7.2 配置TEM一体化超快速高分辨CMOS相机 3.7.2.1 可与STEM同时、连续采集数据，所得TEM像、衍射花样等图像可以TV模式动态显示 (可直接拍衍射)，可拍摄动态录像 3.7.2.2 安装位置：底部安装 3.7.2.3 感应器尺寸：4,096×4,096像素，像素大小：≥14um×14um ★3.7.2.4 读取速度：≥ 40 fps @ 4,096×4,096像素，≥ 320 fps @ 512×512像素 3.7.3 配备低剂量曝光技术 (Low-dose Exposure Technique)，配合一体化CMOS相机，帮助用户在寻找样品、调整焦距及拍照记录的过程中自动最小化电子束辐照剂量，以应对电子束敏感样品。 3.8真空系统： ★3.8.1真空系统构成：完全无油真空系统由机械泵、涡轮分子泵和离子泵等构成。 ★3.8.2真空度：样品室真空：< 2 x 10-5 Pa，电子枪真空：< 5 x 10-6 Pa 3.8.3 典型换样时间少于60秒； 3.9电镜操作： 3.9.1 100%数字化操作系统。基于Windows 7的64位的计算机控制系统，在用户图形界面上完成电镜的操作控制。 ★3.9.2 电镜操作者可以根据需要拥有一套或多套电镜状态参数，每套状态参数相互独立，可在使用过程中迅速切换调用，无任何时间延迟。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置相对独立，同时还可以相互调用。每个操作者在完成了自己的工作退出操作系统后，可以保留所有的状态。 当下一次用自己的帐户进入时，电镜将会自动完全回复到上次用户离开时的状态，且其间可以允许任何人多次操作，可以相隔任何长时间。 3.9.3电镜操作者可以通过具有数字搜索和视摄功能的高速摄像机远程控制和操作电镜，不需要暗室。 3.9.4配备低剂量曝光技术，最大程度的保护敏感样品 ★3.9.5（在配备5MB速度以上网线时），可以远程操控透射电子显微镜。 3.10配件 3.10.1空气压缩1台； 3.10.2循环水冷机1台。 二、交货时间、地点 1）交货时间：中标合同签订后10个月内将商品按时、安全运至指定地点。 2）交货地点：采购方指点地点。 3）安装及调试费用由供应商负责。 三、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： 合同生效后卖方负责对用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询服务。仪器到达用户所在地后在接到用户通知2周内进行安装调试直至通过验收。 2）技术培训：设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于5个工作日。 3）服务：要求供货厂家在中国至少设立两家以上的固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。 4）保修期：提供壹年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 5）维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 6）提供设备主体及主要附件的详细的操作说明书及相关技术资料和软件说明书。 |

标项二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气流磨 （核心产品） | 1 | 台 | 一、设备主要技术和配置参数 1.1 产量≥1Kg／小时（甩片氢爆料出料粒度在3um~3.5 um时） 1.2 装料量：2Kg， 1.3 投料粒度：直径小于5mm的1mm以下厚度的氢爆片 1.4 出粉粒度：2.5～3.5μｍ可调，粒度成正态分布。 1.5 耗气量：≤5m^3／小时（稳定磨料时） 1.6 粉末回收率：≥99% 1.7 系统内部氧含量小于10ppm。 1.8 总功率：小于28kw 2 加料系统： 304不锈钢料斗，304不锈钢振动加料机，加料速度０～３０g／秒连续可调，手动阀充氮保护，PLC程序自动控制，料位恒定，加料彻底，加料机及管道内不会有残留粉料。 3研磨机： 3.1 304不锈钢结构磨室，直径100ｍｍ，上下两层设计。上层为分选室，下层为研磨室，磨室底快装结构。 3.2直径70mm分选轮水平安装在磨室上方，分级轮定位准确，间隙方便调整，而且调整后使用时间长，密封环可更换；分选轮由高速电机直联驱动，转速在1000~6000转／分可调。分选电机功率在0.5Kw，变频控制转速。清洗盘可自由更换。 3.3三喷嘴设计，侧喷两个，底喷一个，通过分流管同压供气；喷嘴可自由更换。 3.4磨室拆装容易便于清理，出料口安装透明管，可观察出料，出料口可自由拆卸。 3.5研磨机一端支撑为铰接，令一端放置测重传感器，时时测量磨机内物料重量。 3.6磨细粉：分选轮转速提高，直径变大；喷嘴改造，气流变缓。额外提供一套磨细粉的配件，结构设计要方便分选轮及喷嘴的更换。 4.分离系统 4.1304不锈钢整体分离器，分离效率大于＞99%。 4.2 PLC程序控制DN50不锈钢双蝶阀自动交替启动出料，便于较长时间连续磨粉。 5 过滤器 5.1 带离心分离设计不锈钢氮气过滤器，内置500mm长１μｍ精度高分子过滤原件，保证通气量大于3m^3／分钟。 5.2 随机带一套自动反吹装置动清洗过滤器。 5.3 配置排氧安全阀一套，自动排氧阀一套。 5.4 DN50双手动蝶阀密封，交替启动排粉。 6 配气盘 安装整个系统气路分配原件，装有手动补氮阀、两路清洗减压阀，补气流量计等，增加自动补氮阀，在稳定磨粉时使不起压力自动稳定。 7 控制柜 整机由工业计算机一部，实现自动补氮、氧含量高，研磨气体压力高，氮气压力低等自动报警及控制功能。 7.1交流变频器． 7.2名牌氧含量分析仪 7.3设备启停按钮、各种压力传感器、反馈开关等。 7.4测重表控制磨室内物料重量，是磨室内物料稳定，控制粒度更均匀。 7.5测速表显示分选轮转速，准确控制磨粉粒度。 7.6设备操作及运行状态在触摸屏上控制和显示。 7.7电磁阀、名牌压力传感器 8 工作台 9 冷干机：配生产冷干机一台。 10 压缩机：非标螺杆式微油压缩机，配三级滤油器以保证油含量不高于0.1ppm，排气压力0.7Mp。 11 随机提供备件及附件 11.1、过滤元件1套 11.2、透明管1米 11.3、分选轮1个 11.4、喷嘴1套 11.5、密封环1套 11.6、带4个料罐 12.资料 提供技术资料及图纸资料 （1）电器原理图 （2）设备使用说明书 （3）配套部件使用说明书（包括变频器，氧含量分析仪） （4）机械装配图纸（用户图纸） （5）产品合格证 （6）在合同签订后，中标方向采购人提供地基图。氮气，水，电等接线位置和容量。设备平面布置图，供采购人施工用。 二、交货时间、地点 交货时间：中标签订合同后2个月内将商品按时、安全运至指点地点。 三、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： （1）设备在采购人现场安装完成先空车实验后，第一次投料1Kg，卖方协助买方进行工艺实验；第二次投料5kg，达到技术指标。 （2）技术文件和图纸齐全、备品备件齐全都具备予以验收。 （3）采购人负责：1设备所需的水，电，气（含氮气和压缩空气）的配套，费用自理。所需的气源为氮气和压缩空气。氮气源为1/2寸管道，压力不低于2Kg／cm2 ；压缩空气为外径12mm的PU管，压力不低于4Kg／cm2。2提供良好的合金物料，粒度小于0.5ｍｍ。 2）技术培训：设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于5个工作日。 3）保修期：提供壹年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 4）维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 |

标项三：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢破炉 （核心产品） | 1 | 套 | 一、设备构成 1.1 反应罐系统：直管式反应罐，材质为310S，按相应压力容器建造。一次加装一种型号的材料,不能加入两种以及的材料进行单独氢处理 1.2 加热系统：电炉部份采用圆管中空式加热炉，使用温度为≤800℃，采用电阻丝加热方式，最大功率为10KW。控温精度±2℃(空炉) 1.3 电源导入系统：380V三相五线输入，总功率为30KW，须安全接地，并采用避雷接地（以上外接线由需方完成）。 采用先风次式进行缓慢冷却,等冷却到达300℃以下时进行喷淋式水冷方式进行冷却.满载情况下炉内温度从900℃冷却到100℃所需时间应不超过3小时。 1.4 进出料系统：原料采用手动加料对接保护进料方式，出料也是通过加料口处的磁流密封体实现跟料筒无氧对接出料。 1.5热电偶测温机构：采用4组温度检测装置，数字实时显示并采用PID可控硅温度控制。 1.6真空排气系统：采用2XZ-15机械泵加ZJP-70罗茨泵的两极真空系统，带二路真空显示控制（四路数字显示控制）。完炉极限真空度为10-1Pa.满载（10kg）情况下(指正常的铸片料并已进行干燥处理)，系统的抽气速率满足：系统压力由0.1MPa降到10-1Pa的时间不超过30分钟。体系的氢气压可在0.01～0.096MPa（表压）的范围内连续可调。 1.7 电气控制操作系统：采用触摸屏面板式操作的PLC自动控制系统。 1.8安全检测系统：在各气路进气阀（氢气，氩气及空气）处装有压力检测装置，并在主管路上采用三路压力显示控制（其中二路数字控制，一路指针式显示），二路真空显示控制（四路数字显示控制），4路温度显示控制（数字式），2个氢气泄漏报警，装有12路报警装置，并在检漏、吸氢、脱氢（二段过程）、冷却时出现断电或故障时备有6套备用程序（通过报警指示及液晶屏提示操作），带6路记录议，带二级安全卸压阀。 二、设备性能 2.1 设备名称：氢破炉 2.2 制备材料：已经粗破碎的钕铁硼合金铸锭或铸片 2.3 额定装料量：本设备在加工粗破后（粒度为小于5mm见圆的颗粒）的锭子料或速凝片时的额定装料量为10Kg。 2.4 极限真空：抽真空时的最高真空度为10-1Pa，压升率≦1.3Pa/h. 2.5吸氢及脱氢：吸氢控制由压力变化自动控制，脱氢由时间或真空度进行控制。本设备在额定装料时，且只在使用钕铁硼正常牌号料时（不包括富钕相或其它的稀土含量很高的料或料头）的工作周期为≤12小时（根据重量而定），所脱氢完成后的产品的氢含量极限低值为≤1000ppm，其中吸氢约2小时，脱氢约为6小时,冷却约为3小时。 三、设备供货明细 3.1反应罐：Φ114mm×7.0mm（外径×壁厚，材质：2520/SUS310S）。 3.2电炉：20KW，最高使用温度为800℃的圆管中空式加热炉，均温区600mm，800±2℃(空炉时)。 3.3加料斗、出料箱、执行气阀及真空球阀。 3.4电气控制柜：PLC，低压电器，带有UPS稳压电源，在外部意外断电时提供约10分钟控制电力。 3.5真空机组。 3.6说明书、合格证、备品备件。 四、交货期 签订合同后2个月内将标的物按时、安全运至指点地点。 五、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： （1）冷态验收： 按照设备清单和指标要求，逐条验收设备和配件名牌及技术参数、压力、真空度等指标。 （2）热态验收： 以议定牌号材料生产为准，进行试制3批次以上，试制过程中参数、指标均满足投标文件参数即为合格。 测试完成后，中标方向采购人提供以上验收试验的结果文件，试验结果满足双方所签订的技术协议要求，设备验收合格。 （3）技术文件和图纸齐全、备品备件齐全都具备予以验收。 2）技术培训：包括但不限于设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，设备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等，确保设备交付后买方操作人员具备独立使用设备的能力。 3）保修期：提供1年免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 4）维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 |
| 2 | 永磁压机 | 1 | 套 | 压机主要技术参数： 本机床是用于压制钕铁硼（Nd-Fe-B）稀土永磁材料的专用设备，使用双伺服控制技术脱模方式。 一、主要技术参数 1．上油缸最大行程:300mm 2．上油缸有效行程:290mm 3．上油缸最大压力:63T 4．下油缸最大行程:250mm 5．下油缸有效行程:240mm 6．采用尺寸控制的精度:±0.08mm 7．下油缸最大压力:40T 8．主液压系统额定压力:18Mpa（63T） 9．付液压系统额定压力:18Mpa（40T） 10．电磁铁极柱直径:Φ450mm 极头收敛直径:Φ320mm 11．极头间距:150mm 12．磁场强度（气隙=80mm）:≥1.7T 13．保压脱模调节方式:数字式调节，精度0.01mm 14．工作节拍:未自动加粉35S 15．油泵电机功率（双伺服电机）:18.8KW+7.5KW(双伺服) 16．额定电磁铁励磁电流:170A 17．冷却方式:单独使用制冷机组进行制冷，冷却水温恒温18~22℃ 18．压制方式:双伺服浮动压制方式 19．机床重量:约10.0T 20．一体机尺寸（L*W*H）：3.8m*2.3m*3.3m 21．上缸快进速度:120mm/s 22．上缸回程速度:100mm/s 23．上缸压制速度:0~40mm/s可数字调节 24．下缸(模腔)上下速度:0~40 mm/s可数字调节 25．导向方式:八柱导向带自动润滑 26．线圈方式:整体灌胶线圈 27．采用触摸屏带记录程序设定和记录充退磁电流\压力\尺寸\重量等信息，带压力反馈系统，以精确控制压力,实时显示压制信息（如压力，速度，尺寸等）。 28．国际名牌可控硅整流技术，带放电续流功能，带闭环充磁系统，使用高精度电流传感器，以保证充退磁系统正常高强度工作。 29．国际名牌PLC总线控制技术、低压电器、高精度尺寸传感器，控制精度达到0.002mm级别。 30．全密封液压系统采用进口比例阀控制技术，可实现微压及微升功能，以保证应力均匀稳定释放，液压系统采用双伺服静音系统，在节能的同时静音设计，节能达到40%以上。配有高精度液压泵，三级过滤精度（过滤精度达到10UM），采用风机冷却恒温控制，以保证液压站工作在最佳状态。 31．采用全密封整体式充退磁线圈，带有闭环纯净水制冷冷却系统。 31．带有伺服控制脱模数字调节功能，采用闭环实时控制脱模速度，以数字式的调节来确保完全释放应力，带脱模保护功能,边脱模边减少保压力,脱模力和速度均使用数字式调节。 32．机械精度及钢性：采用8柱高精度导向，导向精度0.02mm/100mm，极头间平行度、极头与底板的垂直度不大于0.02/100 mm，带有自动润滑系统，保证导柱导套连续运行稳定可靠。框架在额定压力下的弹性变形量不大于0.2mm。 33．30分钟内氧含量可以控制到500PPM以下（分别用乳胶或硅胶手套） 压机调节及操作,启动 1、打开总闸电源 2、打开压机电源 3、拨动手动/自动开关到手动状态 4、将上缸上行到上限位，将下缸上行到上限位。 5、再将开关拨动到自动状态，自动运行此时待机。 上下限位及压制尺寸设定 均在触摸屏中进行数字式设定，以及超差设定。 保压脱模设定 采用伺服系统进行脱模控制，可以触摸屏上设定脱模各项参数， 压机自动步骤 本压机的工作程序分两种工作方式：自动和点动。 点动方式通过压机控制柜面板上的按钮进行，即每按一个按钮就产生相应的动作（按钮的指定请参照面板上的按钮提示）。 自动方式的工作顺序：按要求将第一步做好准备工作，再按下压机操作台上的一个启动按钮，下缸复位（阴模上行至加粉位），装料完成后，阴模微升至设定位。上缸快速下行，下行至设定位开始充磁，暂停（检测电流是否到位），上缸下行、阴模下行进行伺服控制压制成型(尺寸控制压型)：成型过程中再加恒流，压制结束，退磁，上下缸联动进行应力释放，阴模下行顶出保压脱模（脱模参数通过触摸屏进行数字设定）；至下缸下限位，暂停。上缸快速上行至上限位，手动取料,整个动作结束。 压机自动报警点 1、成型尺寸偏差时报警 2、充磁故障时报警 3、冷却水温偏高时报警 4、油温报警 5、失压时报警 6、不同步时报警 7、称粉超差报警、清零误差报警、完成报警等 硬件配置： 1、一体机：主机、液压系统、电控系统、自动喷脱模剂系统、压机密封， 2、冷却机组（含水流量传感）， 3、自动称粉机（西门子称重系统）， 4、带真空包装机的手套箱（含无杆送料气缸和退毛刺装置）， 以上均为单独组件。 二、交货时间、地点 交货时间：签订合同后2个月内将标的物按时、安全运至指点地点。 三、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： （1）冷态验收： 按照设备清单和指标要求，逐条验收设备和配件名牌及技术参数、压力、真空度等指标。 （2）热态验收： 以议定牌号材料生产为准，进行试制3批次以上，试制过程中参数、指标均满足投标文件参数即为合格。 测试完成后，中标方向采购人提供以上验收试验的结果文件，试验结果满足双方所签订的技术协议要求，设备验收合格。 （3）技术文件和图纸齐全、备品备件齐全都具备予以验收。 2）技术培训：包括但不限于设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，设备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等，确保设备交付后买方操作人员具备独立使用设备的能力。 4）保修期：提供1年免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 5）维修响应时间：中标人应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 |

标项四：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空感应铸片炉 （核心产品） | 1 | 套 | 1.设备运行条件 1）电源电压：380V±1 0％ 三相 50HZ； 设备总功率：约60Kw 2）2循环水压：水冷辊：0.2～0.25MPa； 其它部分：0.15～0.25MPa；流量：约15m3/h 3）进水温度：≤10～25℃；冷却水质要求：城市自来水。 4）环境温度：5～40℃ 5）相对湿度：可长期在90%相对湿度条件下工作和存放。 6)海拔高度：≤1000M 7)压缩气体：0.4~0.6MPa（气源用户自备） 8)冷却水质要求：城市自来水 ★2.技术参数 1)设备名称： 真空感应铸片炉 1套 2）额定容量： 10kg (以铁计算) 3）极限真空度：7×10-3 Pa (空炉冷态) 4）抽气时间：30分钟进入高真空,不包括扩散泵预热时间。 5）压升率：≤2Pa /h (空炉冷态) 6）加热速度：25分钟完成合金的熔化 7）冷辊的线速度在1～4m/s 8）冷却速度；铸片浇注完 1.5小时，温度降至100℃以下。 9）中频熔炼功率：40Kw ，频率：4000Hz;电源厂家要求国内知名品牌。 ★3.成套供货范围 总体要求：主要用于金属材料在真空条件下的熔炼和速凝等。设备结构为立卧结合式，要求具有较好的功能配置，性能稳定、控制系统可靠耐用。具备工艺和操作过程的现场和远程自动监测、控制和记录功能，运行稳定可靠，设备配套完整，使用方便，整体造型美观，管线布局合理。 1）真空炉体1套 2）感应线圈、进电装置1套 3) 中频电源及电力输送1套 4)真空系统1套 5) 旋转辊及冷却收料系统1套 6）冷却水系统1套 7）电控柜及系统1套 8）其他必须的配置1套 4、控制要求 1）设备的元件和仪表计量单位采用国际单位制标准(SI)。 2）电控系统操作直观、简便、易于维护和维修。采用PLC控制；电气元件均选配优质产品，保证设备长期稳定运行。设备的所有金属外壳应可靠接地，确保用电安全； 3）采用立式密封控制柜，内装有受控系统、面板、装有模拟屏、仪表相关按钮及指示灯； 4）设备设置关键水路欠压、断水、超温的报警及连锁保护等，并且设有一键急停按钮。同时还具备安全联锁和报警提示功能，如配备声光报警系统，确保操作的安全性。 5）需提供近期真实有效的投标类似产品的业绩清单（含使用单位名称、购买数量、联系人、联系电话等信息），并附产品销售合同复印件或中标通知书等证明材料。 二、交货时间、地点 交货时间：签订合同后60个工作日内将标的物按时、安全运至指点地点。 三、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： （1）冷态验收： 按照设备清单和指标要求，逐条验收设备和配件名牌及技术参数、压力、真空度等指标。 （2）热态验收： 以议定牌号材料生产为准，进行试制3批次以上，试制过程中参数、指标均满足投标文件参数即为合格。 测试完成后，中标方向采购人提供以上验收试验的结果文件，试验结果满足双方所签订的技术协议要求，设备验收合格。 （3）技术文件和图纸齐全、备品备件齐全都具备予以验收。 2）技术培训：包括但不限于设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，设备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等，确保设备交付后买方操作人员具备独立使用设备的能力。 4）保修期：提供1年免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 5）维修响应时间：中标人应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 |

标项五：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空烧结炉 （核心产品） | 1 | 套 | 1.技术参数 1、工作室外口径：Φ159mm*9（材质：2520）； 2、长期工作温度：室温～1200℃； 3、单点温度稳定性：1200℃±1℃/24ｈ； 4、恒温区：500mm； 5、温度均匀度：±1℃； 6、真空度：8.0×10-4Pa； 6.1 压升率：≤1.5Pa/h； 6.2 真空计为微机型数字真空计,量程 1×105Pa-1×10-5Pa； 6.3 真空机组：TK-200＋ZJP-150+2H-30； 7、正压热处理：0.1-0.3MPa； 8、压降率（正压）：压力 0.3MPa 以下≤10kPa/5min； 9、阀门开启：气动； 10、气体：配惰性气体接口； 11、冷却方式：风冷； 12、绝氧手套箱：N2 或Ar 绝氧保护，浮子流量计指示流量； 13、控温系统：触摸屏控制 14、工艺程序输入方式：触摸屏直接输入，工艺过程参数掉电保护； 15、微机控制系统： ⑴、多条工艺曲线，自动执行温度工艺曲线(PID 自整定控制)，并配多事件输出； ⑵、测温范围：室温～1600℃； ⑶、温度测控精度：±1℃/24＠1000℃； ⑷、报警功能：全功能的安全监测及报警功能； (5)、工艺结速后加热体自动移动并开启冷却风机； 16、温度独立监测：另配独立监控仪表； 17、热处理装料量：3~5Kg/炉； 18、系统自带冷水机和空压机。 三、交货时间、地点 供应商于签订合同后2个月内将商品按时、安全运至指点地点。 四、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： （1）冷态验收： 按照设备清单和指标要求，逐条验收设备和配件名牌及技术参数、压力、真空度等指标。 （2）热态验收： 以议定牌号材料生产为准，进行试制3炉次以上，试制过程中参数、指标均满足投标文件参数即为合格。 测试完成后，中标单位向采购人提供以上验收试验的结果文件，试验结果满足双方所签订的技术协议要求，设备验收合格。 （3）技术文件和图纸齐全、备品备件齐全都具备予以验收。 2）技术培训：包括但不限于设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，设备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等，确保设备交付后买方操作人员具备独立使用设备的能力。 3）保修期：提供1年免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 4）维修响应时间：中标方应在24小时内对采购人的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 |

标项六：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气雾化制粉设备 （核心产品） | 1 | 套 | 一、设备主要技术和配置参数 ★1.容量≥10kg； ★2.设备总高度≤6m； 3.雾化室直筒段长度≥2m； 4.极限真空度≤1×10-1Pa； 5.工作真空：1~10Pa； 6.工作真空度抽气时间≤30min； 7.压升率≤2Pa/h； 8.熔化炉温度≥1750℃； 9.雾化工作压力：0~8MPa； 以熔炼软磁材料Fe-Si合金进行制粉检测设备需达到以下指标： 10.雾化率≥90%； 11.粉末球形率≥85%； 12.粉末氧增量≤200ppm； 13.粉末收得率：D50≤75μm； 14.冷却水压力：0.2~0.5MPa； 15.熔炼系统： 1）熔炼室双层水冷结构，水冷夹层厚度≥10mm； 2）熔炼室配超压安全阀一套,用于炉内超压情况下提供保护，起跳压力0.03～0.1Mpa可调； 3）熔炼电源：选用一线品牌熔炼电源，要求采用柜式一体化设计，全桥移相数字式控制，电流稳定控制精度1A，支持空载运行；功率闭环控制，具有限流、限压、限功率和缺相、过流、过压、过温等保护功能。自动限压功能，输出电压≥1.1倍额定电压时，电压被限制。自动限流功能，输出电流≥1.1倍额定电流时，电流被限制。 4）配套工具一套，辅助坩埚快速拆打工具工装等。 5）水冷式感应线圈：一套，进电铜管位置和连接方式定制化调整，材质T2； 16、雾化室 1）雾化室采用双层水冷结构，水冷夹层厚度≥20mm； 2）超压安全阀一套：用于炉内超压情况下提供保护，起跳压力0.03～0.1Mpa可调； 3）提供雾化喷嘴系统三套及图纸资料且三套雾化喷嘴系统是经过成熟工艺验证的； 4）有卫星粉抑制系统； 5）拥有成熟稳定经过量产验证的喷嘴雾化器系统，粉末产品具有氧含量低、球形度高、粒度分布可调节等优点； 6）雾化室下锥段配有移动小车一套，便于拆炉操作和雾化室清理。 17、粉末收集系统 主要包括气动粉末输送管、旋风收粉室、收粉罐、除尘过滤器、尾排系统等，将雾化粉末进行快速收集，同时将制粉所用惰性气体快速排出。 1）粉末收集各个环节均在惰性气体保护氛围下进行； 2）雾化室、熔炼室、粉末收集、排气系统对内部压强均有合理设计，保证雾化过程顺利及提高粉末生产综合效率。 18、真空获得测量及充气系统 1）泵组选用一线品牌真空泵组，工作状态稳定，维护保养便捷； 2）设计有泵组保护并降低泵组保养频次措施，配有泵组环保处理设备； 19、水冷循环系统 水冷循环系统主要对熔炼室、雾化室、管道、泵、熔炼电源和熔炼线圈等进行连续冷却，保障设备运行安全，主要包括：水箱及循环泵、汇流排、连接管路、监测控制阀组等，要求可实现冷水每条水路单独控制，管路安装便捷，材质经久耐用，可实现监测水压、水温及调整控制。 20、高压气路系统 气路系统主要提供雾化用气，配有压力监测设备，同时保障能对熔炼室充气，实现视窗吹扫功能。主要包括气瓶组、高压管道、截止阀、压力调节阀、传感器、压力表等。主要组件如下： 1）气瓶组：满足雾化用气要求； 2）高压管道：要求采用国标不锈钢无缝管； 3）高压截止阀：保证有手动供气及应急截止功能； 4）压力调节阀：可精准调节雾化压力，控制雾化参数，同时保证进气压力稳定； 5）压力传感器： 6）辅助气路：用于对熔炼室、雾化室进行快速充气等功能。 21、电控系统 电控系统对设备熔炼、雾化、粉末收集、充气等操作进行信号集成，实现智能控制，包括电控柜、操作面板，对熔炼温度、雾化压力、气体流量、冷却水温度等数据进行在线监测和数据传输，有应急处置、防止人为错误操作功能； 22、手套箱系统 1）手套箱箱体： ★1.1）手套箱箱体为气密性结构，隔绝箱体内外有害气氛并提供便利的操作空间。箱体内外物料通过过渡舱传递。手套箱气密性为行业一级标准，箱体泄漏率小于0.05vol%/h（根据ISO 10648-2，氧浓度上升法检测，并提供检测报告样本）； ★1.2）箱体内部有效尺寸：长1800mm，深780mm，高900mm。为单面操作布局，手套箱前方安装有PC材质面板，内贴耐腐蚀薄膜。前面板安装有2个手套孔和手套。手套孔圈采用POM材质。箱体支架高度：1000mm，采用SUS 304 不锈钢； 1.3）箱体照明系统：照明系统外设，安装于前窗面板上端，前窗加贴漫反射膜，避免灯光反射。照明系统为PLC控制，彩色触摸屏操作； 1.4）箱体背板装有三层搁物架，搁物架高度可调。配置箱体内电源接口，四孔插座； 2）过渡舱： ★2.1）标准大舱：直径390mm，长度600mm，便于传递大尺寸或大批量物料进出手套箱，避免外界空气对手套箱内高纯度气氛造成污染。采用SUS 304不锈钢，内有滑盘。过渡舱极限真空度<3 Pa。与箱体法兰连接。 ★2.2）标准小舱：长度400mm，直径150mm，便于传递小尺寸或小批量物料进出手套箱，避免外界空气对手套箱内高纯度气氛造成污染。采用SUS 304不锈钢，内有滑盘。舱门为铝合金材料，压盖式设计，结构坚固稳定。过渡舱极限真空度<3 Pa。与箱体法兰连接。 ★3）气体净化系统：单柱气体净化系统，配置1个净化柱，净化柱可再生，自动再生程序。可得气体纯度：H2O<1ppm, O2<1ppm。 工作气体：氮气，氩气或氦气。 再生气体：氮气/氢气混合气或者氩气/氢气混合气，再生程序可根据再生气中的氢气浓度调整（<4% 或 >4%氢气浓度对应不同再生程序）。 ★主控阀： MB EPV-40电磁气动阀（VAT定制阀门） 真空泵：配备真空油泵，带原装气镇和油雾过滤器；抽速：12m3/h，极限真空度，<3 Pa 循环泵：集成有循环泵，循环功率可在60% ~100%内设置调整，最高流速84M3/H. 控制系统：PLC控制系统，彩色触摸屏控制，以及用于压力调节的脚踏板自动压力控制系统。箱体内压力可在+/-15mbar内任意调节。 ★4）水探头： 测量范围为0到500ppm。探头灵敏度：20 mV/ppm，0-10ppm范围内的探头精准度：+/- (5 % of displayed value + 1ppm) 接口规格：DN 40 KF，信号插头规格：RJ45, 8 pins，水探头为铂电极结构，安装于箱体循环出气口管路上，须提供水探头的精准度检测报告和官方技术资料。 ★5）氧探头： 测量范围为0到1000ppm。探头灵敏度：10 mV/ppm，0-10ppm范围内的探头精准度：+/- (2 % of displayed value + 1ppm) 接口规格：DN 40 KF，信号插头规格：RJ45, 8 pins，氧探头为固体氧化锆结构，不含有需要人工维护的部件，安装于箱体循环出气口管路上，须提供氧探头的精准度检测报告和官方技术资料。 23、粉末精细筛分系统 工作介质为惰性气体氮气或氩气。采用全封闭负压循环运行，PLC编程控制，控制柜安全易操作，尽量减少人为操作和控制因素，控制柜可安放于远处单独的控制房，操作人远离作业现场。设备与物料接触部位采用304不锈钢制造，防止设备内壁沾染杂质，污染粉末。 1）隔绝氧气 本设备采用全封闭设计，设备运行前先用惰性气体进行置换，保证设备内部氧含量低于1000ppm，避免筛分过程中粉末氧增或因氧含量过高导致燃爆意外。 2）静电释放 脉冲反吹系统采用防静电特种滤料，可及时消除静电，同时保证清灰干净彻底。设备为全金属构件，并全部进行接地处理，保证静电及时释放。 3）防爆 全系统在全线管道不同位置布有防爆孔，在因系统内部压力及氧含量浓度超标引起的爆鸣和爆炸时将损失降到最低。 4）应急停机 设备应急停机出发开关与氧含量分析仪连接，实时监控系统内部氧含量，在系统内部氧含量超出预定值后触发应急停机，设备停止加料，引风机关停，补气系统继续工作至人工关停。 5）用于易氧化、易燃易爆物料的精细筛分，耗气量≤10m3/h，装机功率≤8kw，出料粒度0-53微米，生产效率>15kg/h,设备体积2*1.7*2.5m。 24、粉末振动筛分系统 通过筛网对粉末进行粗细筛分，该设备在三次元振动筛分过滤机（旋振筛）的基础上增加直接作用于筛网的超声波发生器。通过将超声波换能器固定到不锈钢架上，与筛网紧密接触，使换能器的超声波频率通过变换板传到整个筛网上。超微细粉体接受巨大的超声加速度，从而抑制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素，提高筛分效率和清网效率。配1个270目筛网、1个60目筛网，可筛分钛合金、铝合金、镍钴基合金粉末等。 额定电压：380V 工作频率：50Hz 额定电流：2A 电机功率：500W 电机额定转速：1400r/min 超声波功率：250W 进气压力：≤0.6MPa 耗气量：≤13L/min 工作气氛氧含量：≤5000ppm（可调） 工作温度：-20℃-40℃ 筛网直径：600mm。 25、松装密度检测系统 方法：斯柯特容量计法 圆柱杯容积：25±0.05ml 圆柱杯材料：黄铜 方形漏斗角度：60° 方形漏斗孔：12.5mm×12.5mm 天平量程：≥100g 天平精度：≤0.05g 阻尼板角度：25° 筛网孔：1.18mm 重量：约10kg 26、需要提供近3年销售业绩，提供能证明设备工艺成熟的相关文件证明资料等。 27、要求雾化制粉系统相关部件采用知名品牌，质量稳定可靠。二、交货时间、地点 交货时间：签订合同后6个月内将商品按时、安全运至指点地点。 三、安装、验收、售后 1）设备安装、调试和验收： （1）冷态验收： 按照设备清单和指标要求，逐条验收设备和配件名牌及技术参数、压力、真空度等指标。 （2）热态验收： 以议定牌号粉末生产为准，进行粉末试制3炉次以上，试制过程中记录温度、真空度、雾化压力等参数，所有过程参数、粉末指标均满足投标文件参数即为合格。 测试完成后，中标方向采购人提供以上验收试验的结果文件，试验结果满足双方所签订的技术协议要求，设备验收合格。 （3）技术文件和图纸齐全、备品备件齐全都具备予以验收。 2）技术培训：包括但不限于设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，设备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等，确保设备交付后买方操作人员具备独立使用设备的能力。 4）保修期：提供1年免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。 5）维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。 |

注：

1.采购需求中标“★”为重要指标。

2.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。